Partie 1 - Sciences de l’ingénieur

Attelle de rééducation d’épaule

CORRIGÉ

Sous-partie 1

| Question 1.1 | Liaison pivot d’axe (O,z). Le mouvement de S1 par rapport à S0 est un mouvement de rotation. |
| --- | --- |

| Question 1.2 | CMR1=0,41×20+0,4×40+0,435×3,1×10=37,7 N∙m |
| --- | --- |

| Question 1.3 | CMR1_Exp = 39 Nm pour αCMR_Max.= 95 °. |
| --- | --- |

| Question 1.4 | ε%=CMR1Exp - CMR CMR1_Exp ×100 = 39-37,739×100=3,33 % Conclusion : le modèle est validé, l’écart étant inférieur à 5%. Une part de cet écart peut provenir du positionnement de la résultante de chaque force sur le modèle. Une autre part peut être imputée aux incertitudes sur la chaîne de mesure expérimentale. Autres explications possibles : pesanteur arrondie à 10 m.s-2, raisonnement en statique, frottements dans les liaisons, désalignement du bâti par rapport à la verticale…. |
| --- | --- |

| Question 1.5 | ωMR1=175×2π360×60=5,09×10-2 rad∙s-1 r=ωMR1ωM1, avec r=16000 donc ωM1=ωMR1r = 5,09×10-2×6000=305,4 rad∙s-1 NM1=30 ωM1π=30×305,4π=2916 tr∙min-1 |
| --- | --- |

| Question 1.6 | CM1=CMR1r∙r=440,24∙16000=3,06×10-2 N∙m |
| --- | --- |

| Question 1.7 | Le couple nominal est près de 3 fois supérieur à celui nécessaire au mouvement. La vitesse nominale du moteur est deux fois supérieure à celle qui correspond à la vitesse maximale pour ce type d’exercice. Le moteur permet largement de satisfaire les besoins pour ce type d’exercice. |
| --- | --- |

Sous-partie 2

| Question 1.8 | decangle=-70 × π180= -1,22 rad K=30 ×360π= 10 800π= 3 438 |
| --- | --- |

| Question 1.9 | ∆ω=100×175-140,2175=20% La chute de la vitesse angulaire par rapport à la vitesse de consigne est supérieure à l’exigence de 5%. Un système de correction par retour de la vitesse angulaire (régulation en vitesse) correspond à la solution la plus naturelle, mais elle nécessite un capteur supplémentaire de vitesse. Autres possibilités : changer le moteur, réduire les inerties |
| --- | --- |

| Question 1.10 | UV Ucompens Ucorr Bloc A Voir document réponse DR1. |
| --- | --- |

+

+

| Question 1.11 | δ90 = 6,912=0,575 ou δ90 =57,5 % |
| --- | --- |

| Question 1.12 | ∆ωcompensée=100×175-172,7175=1,3% |
| --- | --- |

| Question 1.13 | La variation de la vitesse angulaire par régulation avec compensation statique est inférieure à 5% ; l’exigence est respectée. |
| --- | --- |

Sous-partie 3

| Question 1.14 | Voir DR2. |
| --- | --- |

| Question 1.15 | Voir DR2. |
| --- | --- |

| Question 1.16 | Voir DR2. |
| --- | --- |

| Question 1.17 | q=5210=4,88∙10-3 V U=5200×β→ U20°=0,5 V et U180°=4,5 V N20°(10)=E0,5q=102 (103 accepté) et N180°(10)=E4,5q=921 (920 et 922 acceptés) |
| --- | --- |

| Question 1.18 | N = 152+(64×30×4) = 7 832 octets La capacité de 2 Go est largement surdimensionnée pour stocker des informations de type texte très peu volumineuses. Cela fonctionnerait tout aussi bien pour une prescription plus longue. |
| --- | --- |

| Question 1.19 | t=1+8+1+1×649600=0,0733=73,3∙10-3s 73 ms Ce temps n’est pas significatif au regard du temps nécessaire pour retirer la clé, l’enregistrement est donc effectué sans risque de perte de données. |
| --- | --- |

| Question 1.20 | La solution logicielle pour la commande de l’attelle, permet une personnalisation des exercices. Un réglage fin (au degré près) des angles limites est possible. Les données liées aux exercices sont très peu volumineuses et sont rapidement transférées sur la clé USB, ce qui réduit très fortement les risques de pertes accidentelles de données en cas d’extraction de son port. |
| --- | --- |

Document réponse DR2                      	«Fonction réglage limite inférieure»

Questions 1.14, 1.15 & 1.16

1 Fonction defLimiteAngInf()

2

3 //Définition des constantes

4	KDEC = 45		// touche -

5	KINC = 43  	// touche +

6	KOK = 6		// touche OK

7	NUL = 0

8	L_BASSE = 20	// valeur limite basse autorisée en extension

9

10 //Définition des variables locales

11	clav = NUL

12	limiteInf = limiteInfActive

13

14 DEBUT

15	clav ← acqClavier()

16		Tant Que (clav = KDEC OU clav = KINC OU clav = KOK)

17			Faire

18				Si clav = KDEC

19					Alors

20						limiteInf ← limiteInf-1

21						Si limiteInf < L_BASSE

22							Alors

23								limiteInf ← L_BASSE

24						Fin Si

25						Afficher la valeur de limiteInf

26						Attendre (500 ms)

27				Sinon Si clav = KINC

28					Alors

29						limiteInf = limiteInf + 1

30						Si limiteInf > limiteSupActive – 5

31							Alors

32							   limiteInf ← limiteSupActive – 5

33						Fin Si

34						Afficher la valeur de limiteInf

35						Attendre (500 ms)

36				Sinon Si clav = KOK

37					Alors

38						limiteInfActive ← limiteInf

39						Sortir

40				Fin Si

41				clav ← acqClavier()

42		Fin Tant Que

43 FIN Fonction