Système pluritechnologique : Hémomixeur

Performance : Autonomie de l’hémomixeur

Prise en main du système pluritechnologique

- La mise en marche du système va consister à activer le mode « Test de la batterie ».

- Sont à votre disposition l’hémo-mixeur et sa batterie (figure1)

Procédure de mise en marche :

- connecter la batterie à l’hemomixeur ;

- maintenir simultanément les touches "CLAMP haut", « CLAMP bas » et « PROG.VOL » appuyées pour lancer le mode test.

Figure 1 : l’hémomixeur et sa batterie

- vérifier que :

- la durée de la décharge et la tension de la batterie s’affichent alternativement ;

- les voyants clignotent ;

- l’agitation et/ou le clamp sont activés pendant 10 secondes toutes les minutes.

Performance attendue

Figure 2 : Extrait du diagramme des exigences

Seuil= 10,8V +0,8

Autonomie 74h environ

Performance mesurée

A - Mise en place du protocole expérimental

Réglage de l’oscilloscope :
Visualisation : CH1
Échelle des abscisses : 25 s (Time/Div) 
Échelle des ordonnées : 20 mV/Div, DC

Le 0V est positionné en bas de l’écran

I

1Ω

I

Figure 3 : Protocole expérimental

Ce protocole permet de visualiser à l’oscilloscope la tension aux bornes de la résistance de 1Ω insérée en série sur le fil noir de la batterie. Cette tension est donc l’image du courant fourni par la batterie à l’hémomixeur.

- effectuer les réglages de l’oscilloscope comme indiqué figure 3.

- raccorder la sonde sur l’entrée CH1 de l’oscilloscope et aux bornes de la résistance comme indiqué Figure 3.

- arrêter l’acquisition du signal en appuyant sur la touche « Run/Stop » lorsque le signal affiché par l’oscilloscope est similaire à celui de la Figure 3.

- B – Relevé des caractéristiques du signal

- ouvrir le fichier Excel “Calcul autonomie.xls“.

Figure 4 : Tableur de traitement de l’acquisition du courant.

L’allure simplifiée du courant sur une période est représentée Figure 4. Ses caractéristiques temporelles (t0 à t4) et ses valeurs significatives (I1 à I3) y sont repérées. Leurs relevés sur l’oscilloscope, va permettre d’obtenir la valeur moyenne du courant fourni par la batterie à l’hémo-mixeur.

- relever sur l’oscilloscope, en utilisant les curseurs verticaux, les valeurs de t0, t1, t2, t3 et t4 ;

- reporter ces valeurs dans le tableau du fichier Excel ;

- relever sur l’oscilloscope, en utilisant les curseurs horizontaux, les valeurs de tension U1, U2 et U3 images de I1, I2 et I3.

U3

U2

U1

- en déduire les valeurs de courant (I1 à I3) et les reporter dans le tableau du fichier Excel.

La valeur moyenne du courant est obtenue par la méthode de « aires » illustrée figure 4.

Performance simulée

Prise en main du modèle

Figure 5 : Modélisation multiphysique du fonctionnement de l’hémo-mixeur en mode « Test de la batterie ».

- ouvrir le fichier Matlab Simulink « Test_batterie_eleve.slx. Le modèle de la figure 5 apparaît.

- paramétrer le composant « Battery » avec ses caractéristiques : tension nominale 12 V et capacité 3,8 Ah. Pour cela, il suffit de double cliquer sur le symbole de la batterie et la fenêtre de paramétrage s’ouvre.

En prenant en compte l’autonomie attendue à la question 2 et afin d’observer correctement le phénomène de décharge, il convient de simuler le fonctionnement de l’hémomixeur en mode « test de la batterie » sur une durée de 80 heures.

- fixer la durée de simulation à 80 heures, soit 288 000 s.

- lancer la simulation en cliquant sur « Run ».

- afficher les résultats de simulation en double cliquant sur le bloc « Scope ».

- relever, à l’aide du curseur vertical, l’autonomie.