Système pluritechnologique : Hémomixeur

Performance : Effort de clampage (*) du tuyau

(*) pincement

Prise en main du système pluritechnologique

Crochet clampeur

Crochet clampeur

Procédure de mise en marche :

- maintenir la touche "ON" appuyée pendant une seconde.

- vérifier que :

- les voyants rouge et vert clignotent ;

- le clampeur passe en position haute ;

- le plateau effectue un cycle d'agitation et se remet à l'horizontale.

Figure 1 : l’hémomixeur

Durant les trois phases précédentes, l'afficheur indique successivement :

- le type d'automate (HX-006);

- le numéro de série (SN-xxxx);

- la version du logiciel (V8.0.x).

Lorsque l’hemomixeur est prêt à fonctionner, il indique alternativement la tension de sa batterie et le volume de prélèvement programmé.

Performance attendue

Figure 2 : Extrait du diagramme des exigences

un effort de 15 N +ou- 5 N.

avec

avec

Performance mesurée

Mise en place du protocole expérimental

Sont à disposition l’hemomixeur et un dynamomètre. Le crochet clampeur doit être en position haute.

- insérer le crochet du dynamomètre sous le clampeur comme illustré figure 3 ;

- mettre le clampeur en position basse en appuyant sur la touche « CLAMP BAS » ;

- effectuer une traction progressive sur le dynamomètre en restant perpendiculaire à la table jusqu’à obtenir le décollement du crochet clampeur ;

Figure 3

Figure 3

relever la valeur lue sur le dynamomètre.

Performance simulée

Pour déterminer, par simulation, l’effort de pincement sur le tuyau, un modèle multiphysique de la chaîne d’information et de la chaîne d’énergie de la fonction clampage (figure 4) est utilisé.

Chaîne d’information

Chaîne d’information

Alimenter

Alimenter

Distribuer

Distribuer

Convertir

Convertir

Transmettre

Transmettre

Communiquer

Communiquer

Traiter

Traiter

Acquérir

Acquérir

Message

Message

Commande moteur

Afficheur LCD

Afficheur LCD

Microcontrôleur

Microcontrôleur

Effort du clampeur sur le tuyau (N)

Effort du clampeur sur le tuyau (N)

Ressort + palonnier + maillon + tige clampeur

Ressort + palonnier + maillon + tige clampeur

Interrupteur commandé

Interrupteur commandé

Motoréducteur + disque

Motoréducteur + disque

rotation du disque

Chaîne de puissance

Figure 4 : chaînes d’information et de puissance

Description de la chaîne de puissance :

La fonction « Alimenter » est assurée par une batterie dont la valeur nominale est de 12 V et la capacité 3,8 Ah.

La fonction « Distribuer » est réalisée par un transistor MOS canal N. Sur la chaîne d’énergie (figure 4), il a été modélisé par un interrupteur commandé.

Figure 5 : mécanisme du dispositif de clampage

La fonction « Convertir » est réalisée par le motoréducteur (D) et le disque (C). Ce disque est couplé, en son centre, à l’arbre de sortie du motoréducteur. Le motoréducteur est constitué d’un moteur à courant continu (vitesse à vide 5 980 tr/min) et d’un réducteur (rapport de réduction 500). Le disque est doté de perçages (J) qui permettent à la chaîne d’information de détecter sa position angulaire.

La fonction « Transmettre » est réalisée par l’ensemble ressort (E), palonnier (F), maillon (G) et tige clampeur (A). Le ressort (Longueur libre initiale L0 = 68 mm ; Raideur k = 1,06 N/mm) est, d’un côté, fixé au disque (C) et de l’autre au palonnier. La rotation du disque exerce une traction sur le ressort qui entraîne à son tour le palonnier. Ce dernier, combiné au maillon, provoque la descente de la tige clampeur. Dès lors que la tige clamper atteint la position basse, le palonnier se bloque. Le ressort toujours entraîné par le disque en rotation s’étire.

Les fonctions « Convertir » et « Transmettre » sont illustrées dans la vidéo :

« Hmx clampeur.mp4 ».

Description de la chaîne d’information :

La fonction « Acquérir » est réalisée par deux émetteurs-récepteurs infrarouges (H). Ils permettent, grâce aux perçages présents sur le disque, de capter sa position angulaire et notamment sa position maximale qui correspond à la position basse du clampeur avec maintien de la pression sur le tuyau.

La fonction « Traiter » est réalisée par un microcontrôleur dont le programme commande l’alimentation du motoréducteur. Un état bas du signal « Commande moteur » ordonne à la fonction « Distribuer », d’alimenter le motoréducteur. Lorsque la fonction « Acquérir » indique que la position angulaire maximum du disque est atteinte, le signal « Commande moteur » passe à l’état haut.

Prise en main du modèle :

Figure 6 : modélisation multiphysique d’une partie des chaînes d’information et d’énergie

Protocole de simulation :

- ouvrir le fichier Matlab Simulink « Clampage_eleve.slx. Le modèle de la figure 6 apparaît.

- paramétrer les blocs Motoréducteur et Ressort conformément aux spécifications données dans la description de la chaîne d’énergie (nb : Il suffit de double cliquer sur l’élément pour que la fenêtre de paramétrage s’ouvre).

- lancer la simulation en cliquant sur « Run ».

- afficher les résultats de simulation en double cliquant sur le bloc « Scope ».

- relever, à l’aide du curseur vertical, la valeur de l’effort appliqué sur le tuyau.

La simulation débute à un moment précis où le palonnier se bloque et le ressort commence à s’étirer.

- relever, à l’aide du curseur vertical, la valeur de l’effort appliqué sur le tuyau.