Pompe à insuline automatisée, une avancée majeure pour le traitement du diabète

Éléments de correction

Le corrigé de l’épreuve écrite ci-après n’est qu’une proposition qui n’a d’autre but que celui d’aider les futurs candidats dans leur préparation au concours général des lycée ; il ne s’agit pas d’un modèle normatif.

Validation de la pompe à insuline

Chaîne directe : contrôleur + pompe à insuline +modèle du patient.

- Chaîne de retour : Capteur.

Variation de la glycémie en raison du repas et des activités physiques.

Présence d’une boucle de rétroaction.

Pas de dépassement, pente de la tangente à l’origine non nulle d’où système du premier ordre.

La constante de temps est d’environ τpompe=400 s.

- Le temps de réponse à 5 % est t5%pompe=3τpompe=1200 s=20 min.

La constante de temps τphysio est d’environ 24 minutes et le temps de réponse à 5 % physiologique t5%physio est de 72 minutes.

Le temps de réponse à 5 % de la pompe est de 1200 s (20 minutes) inférieur à la moitié du temps de réponse à 5% physiologique : 45 minutes. Il est alors possible de valider l’exigence Id 5.1.

Validation du capteur de glycémie

Loi d’évolution affine : I=0,1G-4

- a = 0,1 A⋅mg-1⋅dL et b=- 4 A

| Glycémie Réelle (mg/dL) | Glycémie Capteur (mg/dL) | Différence (%) entre les valeurs de glycémie mesurées par le capteur et les valeurs de référence |
| --- | --- | --- |
| 50 | 46 | 8% |
| 90 | 82 | 8,89% |
| 120 | 112 | 6,67% |
| 150 | 142 | 5,30% |
| 200 | 190 | 5,00% |

MARD=1ni=1nGcapteur-GréférenceGréférence×100=6,8 %.

La précision peut être jugée excellente..

La valeur finale est de 95 mg/dl soit une erreur absolue de 5 mg/dL, et une erreur relative de 5%.

Le temps de réponse à 5% est d’environ 12 minutes.

Le capteur satisfait l’exigence Id 6.1.

- def mise_a_jour_coefficients(a, b, I_mesure, Gref, alpha, beta):

- Gmes= a*I_mesure+b.

- a_n= a+alpha*(Gmes-Gref)

- b_n= b+beta*(Gmes-Gref)

- return a_n, b_n

- #l’erreur est la difference entre la glycémie de reference Gref et celle calculée par le capteur

- erreur = Gref - (a * courant_mesure + b)

- #l’écart est l’erreur relative en %

- ecart=(erreur/Gref)*100

- While ecart>10:

- a,b = mise_a_jour_coefficients(a, b, courant_mesure, reference_glycemie, alpha, beta):

Capteur : 4 µAh

Transmetteur : 160 µAh

Microcontrôleur : 40 µAh

Mode veille : 480 µAh

Soit un total de 684 µAh=0,684 mAh.

L’autonomie est comprise entre 219 jours et 292 jours soit une autonomie supérieure à 7 mois. L’exigence Id 6.4 est validée.

Réglage des galets de la pompe péristaltique

Le fluide ne touche jamais les pièces mécaniques de la pompe, réduisant le risque de contamination et améliorant l’hygiène.

- h(t), λ(t), θ, L1 variables ; L2, L4 constants.

- OA+AB+BO=0

L2-L1 cos ϴ=0

λ-L1sinϴ=0

λ=L1⋅tanθ

θ=arctanλL2

- Fermeture géométrique :

OD+DC+CD=0

ODx0+hy0-L4x1=0

ht=L4⋅sinϴ

- ht=L4⋅sinarctanλL2

- Irréversibilité.

- λ=L2tanarcsinhL4=1,91 mm et ϴmot=1,910,25=7,67 tr

- Δt=7,6710=0,76 s.

- L’exigence Id 2.1 du tableau 1 est respecté car Δt<1 s.

Étude des conditions de fonctionnement

- Sens horaire.

- θinjection=t12⋅ Ωmax +Ωmax⋅t2+t32⋅ Ωmax	 d’où  θinjection=Ωmax⋅t1+t2

- Ωmax=2  rad⋅s-1.

- Courbe triangles 4 galets

Courbe losanges 3 galets

Courbe carrés 2 galets

- 2 galets : Qmax, 3 galets Qmilieu, 4 galets Qmin.

Modélisation de l’étanchéité de la membrane et de l’entraînement du fluide.

- r=ΩbarilletΩmoteur=21972=1986

- Roue et vis sans fin, train épicycloïdal ou trains engrenages.

- Cp=Tgalet→tubulure⋅Rgalet+Rbarillet⋅Ngp

- Ppompe =η⋅Pmoteur

Cp⋅ωp=ηred⋅Cm⋅ωm

Cm=r⋅Tgalet→tubulure⋅Rgalet+Rbarillet⋅Ngpηred

- Phase 1 : accélération constante

Phase 2 : vitesse constante,

Phase 3 : décélération constante

- Pelec=Pmaxηred⋅ηmot

- Econs =Pmax⋅(t1+t2)

- L’écrasement du tube est ici modélisé par un ressort.

- Couple : acier caoutchouc.

- Tgalet→membrane=Ngalet→membrane⋅μ.

- ∆u=Tgalet→membraneμ⋅ke

- ∆u=140,6⋅700=3 cm, l’écrasement est supérieur à l’épaisseur de la tubulure (0,5 mm), l’exigence sur l’étanchéité est validée.

Validation de l’exigence de débit

- U=E+R⋅I

- Au démarrage, la fcem est nulle donc U=R⋅Idem, d’où R=1,22,3=0,52 Ω.

- E=U-R⋅I=Ke⋅Ωr d’où Ke=U-R⋅IΩr

Nous trouvons avec les valeurs à vide ou nominales Ke=0,55 V⋅s⋅rad-1.

- E=U-R⋅ I=1,1 V

ωred=2  rad⋅s-1

Nred=19,1  tr⋅min-1

- nt=0,48 tour et vl=nt×cyl=10,6 µL .

- Premier cas débit basal de 10 U/h c’est-à-dire 100 µL/h

Le nombre de cycles nécessaires est 10010,6=9,4.

Soit un cycle toutes les 6,4 minutes.

Deuxième cas débit basal de 0,01 U/h c’est-à-dire 0,1 µL/h

Le nombre de cycles nécessaires est 0,110,6=9,4 10-3.

Soit un cycle tous les 106 heures (plus de 4,4 jours).

- Q=122π ⋅t1+t2⋅cylpompe⋅Ωmax.

- La commande se fait sur 10 bits soit 1024 valeurs possibles.

- Qmin=0 μL⋅h-1 et Qmax=142 μL⋅h-1.

- L’exigence Id 1.1 est validée.

Intérêt de l’asservissement

- Glycémie normale comprise entre 88 mg/dL et 110 mg/dL ;

Amplitude de glycémie 22 mg/dL ;

Variation maximale de 15 mg/dL/h.

Les 3 critères sont validés.

- Glycémie comprise entre 100 mg/dL et 225 mg/dL ;

Amplitude de glycémie 125 mg/dL ;

Variation maximale de 60 mg/dL/h.

Aucun des critères n’est validé.

- Glycémie normale comprise entre 70mg/dL et 160 mg/dL ;

Amplitude de glycémie 90 mg/dL ;

Variation maximale de 50 mg/dL/h.

Les critères liés à l’amplitude et à la variation maximale ne sont pas validés.

- Glycémie normale comprise entre 90 mg/dL et 115 mg/dL ;

Amplitude de glycémie 25 mg/dL ;

Variation maximale de 17 mg/dL/h.

Les 3 critères sont validés.

Les exigences Id 1.2, Id 1.3 et Id 1.4 sont validées.

- La pompe automatisée permet le traitement du diabète en agissant sur la glycémie permettant le respect des recommandations de la HAS.