BAIGNOIRE INCLINABLE TRANSCARE® – REVAL -

DOSSIER TECHNIQUE

Mise en situation

La baignoire Transcare® de la société Reval, par son concept de hauteur variable et d'inclinaison de cuve est conçue pour combiner confort et facilité d'utilisation tant pour les patients que pour le personnel soignant.

Son piètement, sa porte basculante et son assise ergonomique permettent le passage d’un lève-personne et facilitent le transfert des personnes à mobilité réduite déambulantes.

L'eau présente dans la réserve d'eau, située en partie basse de la cuve, monte très doucement et progressivement sur le corps du patient lorsque la cuve bascule, ce qui contribue à un effet de détente et de bien-être, en toute sécurité.

Versions :

- Transcare® avec mitigeur thermostatique, clapets anti-retour et protection anti-brûlures.

- Transcare® avec mitigeur électronique sensitif SENSE incluant les programmations indépendantes des températures bain/douche et des niveaux de remplissage, ainsi que les fonctions de purge automatique et de désinfection thermique de la globalité du circuit d’alimentation.

Options :

- Bain bouillonnant avec réchauffeur intégré

- Arrêt automatique de remplissage

- Appui-jambes

- Chromothérapie

- Aromathérapie

DESCRIPTION

Vérin de basculement

Porte basculante

Trappe d’accès à la plomberie, à la douchette de désinfection, à l’articulation de la porte

Piètement

Poignée de porte

Poignée de maintien

Pupitre de commande, mitigeur, robinets cuve et douchettes, afficheur digital, commande options

Télécommande

Colonne montée/descente

Trappe d’accès compresseur si option « bain bouillonnant à air »

Caractéristiques techniques :

- Cuve blanche en polyester armé de fibres de verre.

- Poignée de maintien.

- Serrure de porte en acier inoxydable.

- Télécommande filaire ou à distance (montée, descente, inclinaison de cuve).

- Afficheur digital de température.

- Batterie de secours en cas de coupure de courant.

- Système de désinfection avec douchette.

- Amplitude de levage : 150 mm

- Réserve d’eau nécessaire : 25 litres

- Volume d’eau maximal : 90 litres

- Angle maximal d’inclinaison : 22,5°

- Charge maximale admise : 200 kg

- Poids de la baignoire : 140 kg

DIAGRAMME DES INTERACTEURS

Baignoire Transcare®

Sol

Environnement

Soignant

Patient

FP

FC2

FC4

FC3

FC5

FC1

FP : faciliter l’installation d’un patient dans la baignoire

FC1 : être facilement accessible

FC2 : faciliter le travail du soignant

FC3 : s’adapter aux réseaux eau et énergie

FC4 : être facilement désinfectée

FC5 : être stable

# Cahier des Charges Fonctionnel

Extrait du diagramme FAST.

FP : faciliter l’installation d’un patient dans la baignoire

FT 1 : ouvrir / fermer facilement la porte

FT 1.1 : articuler la porte

FT 1.2 : compenser le poids de la porte

Paliers rep.16

FT2.3.1 : transformer l’énergie électrique

en énergie mécanique

FT2.3.2 : adapter l’énergie et transformer

le mouvement de rotation en

mouvement de translation

Moteur électrique

Vérin électrique rep. {4 + 5}

FT 2 : basculer la baignoire

FT 2.3 :animer le système de basculement

FT 2.2 : fournir une énergie électrique

Secteur ou batterie

FT 3 : lever la baignoire

Colonne télescopique {1 + 2}

Ressort rep.45

FT 2.1 : articuler la baignoire

Paliers rep.16

FAST incomplet (il sera complété à la question 1)

## Extrait du cahier des charges fonctionnelles : CDCF

| Fonctions techniques | Critères d’appréciation et niveaux |
| --- | --- |
| FT 1.2 : compenser le poids de la porte | Porte maintenue ouverte au delà d’un angle d’ouverture de 80° Effort maximal du soignant < 50 N |
| FT 2 : basculer la baignoire | Masse maximum patient + eau : 200 kg |
| FT 2.3 : animer le système de basculement | Norme de sécurité fixant la vitesse maximum de rotation de la baignoire à 0,3 tr/min Amplitude de basculement de la baignoire : 22,5° ± 2° |
| FT 3 : lever la baignoire | Vitesse de levée maxi : 6 mm/s Hauteur de levage : 150 mm |

# ÉCLATÉ

# MÉcanisme de basculement

13	28	23	16	18	15	21	20	12

Vérin à vis LA31 et colonne télescopique LP2

4

Écrou

5

Vérin : carter simplifié et ouvert Tige 5 et écrou coupés

Écrou serré dans tige 5

Colonne 1+2 : ¼ enlevé

2

5

28

27

24

1

# DOCUMENTATION VÉRINS ET COLONNE LINAK®

VÉRIN LA31

# MÉcanisme d’ARTICULATION DE PORTE

# Documentation ressort de torsion rep. 45

# DESSIN D’ENSEMBLE : ARTICULATION PORTE

NOMENCLATURE

| 50 | 1 | Entretoise palier gauche porte |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | 2 | Vis TC HC 6-35 |  |
| 47 | 1 | Plaque |  |
| 46 | 2 | Collier |  |
| 45 | 1 | Ressort de porte |  |
| 44 | 1 | Douille intérieure ressort de porte |  |
| 43 | 2 | Vis TC HC M8-16 A2 |  |
| 42 | 1 | Butée maintien ressort n°2 |  |
| 41 | 1 | Butée maintien ressort n°1 |  |
| 40 | 1 | Entretoise axe rotation porte |  |
| 39 | 1 | Clavette 6 mm × 6 mm |  |
| 38 | 1 | Pièce rotation porte |  |
| 37 | 4 | Rondelle M10 A2 |  |
| 36 | 4 | Cale palier de porte |  |
| 35 | 1 | Plaque : support mécanisme sur cuve | Collée sur cuve |
| 29 | 8 | Vis TF HC M10-30 A2 |  |
| 28 | 2 | Épingle d'axe |  |
| 27 | 2 | Axe de chape |  |
| 26 | 2 | Écrou frein M8 A2 |  |
| 25 | 1 | Fixation plaque vérin / colonne |  |
| 24 | 1 | Fixation vérin LA31 |  |
| 23 | 1 | Plaque vérin LA31 |  |
| 22 | 2 | Circlips E12 inox |  |
| 21 | 2 | Rondelle calage palier |  |
| 20 | 1 | Axe palier basculement cuve |  |
| 19 | 8 | Entretoise colonne |  |
| 18 | 1 | Tôle support vérin cuve |  |
| 17 | 16 | Écrou frein M10 A2 |  |
| 16 | 4 | Palier + roulement |  |
|  | 1 | Boîtier de contrôle (non représenté) | Fixé sur 15 |
| 15 | 1 | Plaque : renfort assise cuve |  |
| 14 | 2 | Écrou frein M12 A2 |  |
| 13 | 2 | Vis TH M12-45 A2 |  |
| 12 | 2 | Tube de renfort cuve | Encastré sur 15 et 11 |
| 11 | 1 | Plaque : renfort de cuve sous pied |  |
|  | 1 | Revêtement anti-dérapant (non représenté) | Collé sur 6 |
| 10 | 4 | Patin châssis (non représenté) | Collés sur 6 |
| 9 | 2 | Embout carré 60x60 |  |
| 8 | 4 | Écrou plat M12 |  |
| 7 | 4 | Pied articulé inox M12 |  |
| 6 | 1 | Châssis piètement |  |
| 5 | 2 | Tige de vérin électrique | LA 314100+11100001 Pas vis : 4 mm ; courses : - 100 mm (basculement) - 150 mm (levage) |
| 4 | 2 | Corps de vérin électrique |  |
| 3 | 1 | Cuve | Collée sur 11 et 15 |
| 2 | 1 | Colonne télescopique supérieure | LP2-5.5 + vérin LA 31 |
| 1 | 1 | Colonne télescopique inférieure |  |
| Repère | Nb. | Désignation |  |