Nota : les valeurs V+ et V_ sont à multiplier par 10

Document réponse 3

V+ : Tension sur la borne +.

V- : Tension sur la borne -.

S : Tension sur la sortie S.

|  | ## A1 |  |  | ## A2 |  |  | ## A3 |  |  | ## A4 |  |  | ## A5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V+ | V- | S1 | V+ | V- | S2 | V+ | V- | S3 | V+ | V- | S4 | V+ | V- | S5 |
| Batterie chargée | 1.25 | 1.255 | 0 | 1.219 | 1.255 | 0 | 1.188 | 1.255 | 0 | 1.158 | 1.255 | 0 | 1.127 | 1.255 | 0 |
| Vbat=24V | 1.25 | 1.116 | 5 | 1.219 | 1.116 | 5 | 1.188 | 1.116 | 5 | 1.158 | 1.116 | 5 | 1.127 | 1.116 | 5 |
| Batterie déchargée | 1.25 | 0.976 | 5 | 1.219 | 0.976 | 5 | 1.188 | 0.976 | 5 | 1.158 | 0.976 | 5 | 1.127 | 0.976 | 5 |
|  | ## A6 |  |  | ## A7 |  |  | ## A8 |  |  | ## A9 |  |  | ## A10 |  |  |
|  | V+ | V- | S6 | V+ | V- | S7 | V+ | V- | S8 | V+ | V- | S9 | V+ | V- | S10 |
| Batterie chargée | 1.097 | 1.255 | 0 | 1.066 | 1.255 | 0 | 1.036 | 1.255 | 0 | 1.006 | 1.255 | 0 | 0.975 | 1.255 | 0 |
| Vbat=24V | 1.097 | 1.116 | 0 | 1.066 | 1.116 | 0 | 1.036 | 1.116 | 0 | 1.006 | 1.116 | 0 | 0.975 | 1.116 | 0 |
| Batterie déchargée | 1.097 | 0.976 | 5 | 1.066 | 0.976 | 5 | 1.036 | 0.976 | 5 | 1.006 | 0.976 | 5 | 0.975 | 0.976 | 0 |

|  | Etat de D1 | Etat de D2 | Etat de D3 | Etat de D4 | Etat de D5 | Etat de D6 | Etat de D7 | Etat de D8 | Etat de D9 | Etat de D10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Batterie chargée | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vbat=24V | E | E | E | E | E | A | A | A | A | A |
| Batterie déchargée | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |

A : LED allumée.

E : LED éteinte.