LÈVE-PERSONNE ORIOR

DOSSIER TECHNIQUE

# Mise en situation.

Le lève-personne ORIOR permet de transférer en toute sécurité dans le cadre d’un usage domestique une personne à mobilité réduite d’un support à un autre, d’un lit à un fauteuil ou à un autre lit, d’un fauteuil roulant sur le siège d’un véhicule automobile, aux toilettes, à une baignoire, à une douche. Ce système est facilement démontable sans l’aide d’aucun outil et peut être transporté dans le coffre d’un véhicule.

Le transfert consiste en deux fonctions principales :

- Soulever la personne       système à parallélogramme ORIOR

- Déplacer la personne d’un point à un autre      KIT MOBILE

DESCRIPTION

Le lève-personne est constitué des éléments suivants :

- Une embase mobile stable constituée d’une plateforme à roulettes et d’un mât. Cet ensemble constitue le kit mobile

- Une structure à parallélogramme avec à son bout, un adaptateur qui permet de mettre en place une fourche articulée sur laquelle vient s’accrocher un harnais

- Un actionneur électrique (vérin linéaire à moteur à courant continu) alimenté par une batterie embarquée permettant de monter et descendre le parallélogramme.

L’étude sera limitée au système à parallélogramme ORIOR.

adaptateur de fourche

moteur

vérin

ZONE D’ETUDE

fourche

bras supérieur

batterie

Plateforme

à roulettes

mât

Δ

3 points

d’accrochage

du harnais

bras inférieur

KIT

MOBILE

- La liaison entre l’adaptateur de fourche et le parallélogramme est une liaison complète démontable.

(voir détail de montage sur le document DT11).

- L’axe Δ est l’axe de pivotement de la fourche.

# FONCTIONNEMENT

Une tierce personne met en place un harnais qui passe dans le dos et sous les cuisses de la personne à transférer. Le harnais est accroché à la fourche du mécanisme en trois points. La personne peut ainsi être soulevée par l’intermédiaire du système à parallélogramme et déplacée d’un point à un autre par le kit mobile muni de roulettes.

# Cahier des Charges Fonctionnel

Extrait diagramme FAST.

FP 1 : Transférer une personne à mobilité réduite

FT 1 : Installer la personne dans le harnais

FT 1.1 :Accrocher le harnais au lève-personne

FT 1.2 :Contrôler le risque de basculement

du lève-personne

Adaptateur + Fourche

FT2.2.1 : Transformer l’énergie électrique

en énergie mécanique

FT2.2.2 : Transformer

le mouvement de rotation

en mouvement de translation

FT2.2.3 : Transmettre le mouvement du

vérin pour lever verticalement

la personne

Moteur

Vérin

Parallélogramme

FT 2 : Lever verticalement la personne

FT 2.2 :Animer le système de levage

FT 2.1 :Fournir une énergie autonome

Batterie

FT3 : Déplacer la personne d’un lieu à un autre

FT3.1 : Pousser manuellement

le lève-personne

Kit mobile

## CDCF

| Fonctions techniques | Critères d’appréciation |
| --- | --- |
| FT 1.2 : Contrôler le risque de basculement du lève-personne | L’appareil ne doit en aucun cas basculer avec une personne installée |
| FT 2 : Lever verticalement la personne | - Masse maximum : 110 kg - Le centre de gravité de la personne doit se trouver : - en position basse à 0,5 m minimum du sol - en position haute à 1m maximum du sol |
| FT 2.2 : Animer le système de levage | Norme de sécurité fixant la vitesse maximum de déplacement vertical sur les lève malades : < 250 mm/s |
| FT2.1 : Fournir une énergie autonome | L’appareil doit pouvoir effectuer 5 fois la manœuvre en montée et descente sur l’élévation maximum avec un poids maximum. |