CORRIGE

Partie 1 – Fonction FP 12 « Assister le patient qui se relève ».

Objectif 1 : identifier les sous-ensembles cinématiques dans la phase de relevage.

Question 1 :	voir DR1

Question 2 : 	Nom de la liaison de centre F (S3/S6) : Glissière

Type de surface qui permet d’obtenir cette liaison : surfaces planes

Question 3 : 	Nom de la liaison de centre E (S2/S3) : pivot

Décrire comment est réalisée cette liaison. : montage en chape sur axe cylindrique et bagues de guidages, arrêts axiaux par un épaulement et un anneau élastique.

Question 4 : 	Graphe des liaisons : voir DR1

Question 5 : 	Si le mécanisme était réversible, le poids du patient ferait redescendre le mécanisme (la charge deviendrait motrice …).

Remarque : Cette question est ouverte…

Ici, il est peu probable que  le système vis/écrou à billes soit irréversible (faible coef de frottement équivalent..). Le moteur n’étant pas équipé d’un frein, l’irréversibilité viendra plutôt du réducteur roue-vis.

Objectif 2 : vérifier que le mécanisme aide le patient à se relever.

Question 6 : 	Mvt S2/S1 :  	Rotation (A,z)

Trajectoires TC S2/S1, TE S2/S1. 	voir DR2

Question 7 : 	Mvt S4/S1. 	Rotation (B,z)

TD S4/S1. 	voir DR2

Question 8 :  	voir DR2

Question 9 : 	Positions basse et haute H0 et H1 	voir DR2

Course = E0H0 -  E1H1= (53-28)x 5=25 x 5 = 125 mm

Question 10 : 	Mvt S5/S1. Mouvement plan  (x,y)

Positions basse et haute G0 et G1 du point G : voir DR2

Question 11 : 	Déplacement vertical 	ΔYG  = 43 x 5 = 215 mm

Déplacement horizontal 	ΔXG  = 31 x 5 = 155 mm

Le point G prend de l’altitude (1ère aide au patient) et se rapproche de la verticale des pieds (2ème aide au patient).

Partie 2 – Fonction FT 124 « Transformer la translation en mouvement releveur ».

Objectif 3 : vérifier que le système est conforme à la réglementation qui impose une vitesse maximale de déplacement des personnes de V<0,03 m/s.

Pour les tracés : voir DR3

Question 12 : 	Direction deC2/1 : perpendiculaire en C à (AC)

Direction de D4/1  : perpendiculaire en D à (BD)

C5/1 =  C5/2 +  C2/1  or  C5/2  =  (Mvt 5/2 : rotation centre C)

D5/1 =  D5/4 +  D4/1 or  D5/4 =   (Mvt 5/4 : rotation centre D)

Tracé du CIR I5/1 : sur les perpendiculaires à C5/1 et D5/1 donc à l’intersection de (AC) et (BD)

Tracé de  G5/1 : Direction perpendiculaire à I5/1G , sens « relevage » et    VG5/1 = 0,03 m/s

Question 13 :	Tracé de  H5/1 :  Direction perpendiculaire à I5/1H , triangle des vitesses.

H10/1 = H10/5 + H5/1  or  H10/5  =   (Mvt 10/5 : rotation centre H)

Relation de composition de vitesses : H10/1 = H10/8 + H8/1

Traduction graphique de cette relation: voir DR3.

Vitesse de déplacement de l’écrou 10 (par rapport à 8) :

on mesure VH10/8 =  11 * 0,001 =  0,011 m/s

Question 14 : 	Fréquence de rotation Nv  = 60 x V /pas = (60 x 10 / 3) = 200 tr/min

Rapport de réduction rred = 1 /40

Fréquence de rotation Nm = 200 x 40 = 8000 tr/min.

Question 15 :	Conclusion : La fréquence de rotation nominale du moteur (6000 tr/min) est inférieure à la fréquence calculée (8000 tr/min). Le respect de la réglementation sera donc assuré par ce choix de l’actionneur.

Question 16 :	Le mouvement E5/E1 est un mouvement plan quelconque de CIR I5/1.

La partie du corps du patient qui se déplace le plus rapidement est donc celle qui est la plus éloignée de ce CIR, donc le « sommet de la tête» du patient. Il aurait donc été plus pertinent de choisir ce point pour réaliser les vérifications.

Partie 3 – Fonction FP 12  « Assister le patient qui se relève ».

(Aspect motorisation)

Objectif 4 : vérifier que le moteur permet de déplacer un patient

Question 17 :	Equilibre de l’isolement 1 : Bielles 4

Bilan des actions mécaniques extérieures : 
2 AME : glisseurs en D et B :  5/4 et .

Par application du PFS : Direction de ces AM : la droite  (DB) (Voir DR4)

Question 18: 	Equilibre de l’isolement 2 : Ensemble mobile (Em)

Bilan des actions mécaniques extérieures : 
3 AME:  glisseurs :

5: connue

Em =   : direction connue (DB)  (Voir Question 17)

Em : inconnue

Détermination graphique des AM :

PFS =>	1) Actions concourantes

2) Triangle des forces (Voir DR4)

Résultats : B1 =  1180  N    et   A1/Em =  1700   N

Question 19: 	Equilibre de l’isolement 3 : Ensemble actionneur (Ea)

Bilan des actions mécaniques :

2 AME, Glisseurs en H et E : 2/Ea et 12/Ea

Directions des actions mécaniques extérieures :

Par application du PFS : direction de ces AM : droite (EH) (voir DR4)

Question 20: 	Equilibre de l’isolement 4 : Bras 2

Graphe d’isolement :

1

5

6+7

2

A

E

C

Bilan des actions mécaniques :

3 AME, Glisseurs en A, C et E :

 : connue (Voir Question 18)

 : direction connue : droite (EH) (voir Question 19)

 : inconnue

Détermination graphique des AM :

PFS =>	1) Actions concourantes

2) Triangle des forces (Voir DR4)

Résultats :      E(6+7)/2 = 2590  N    et  C5/2 =  1760   N

  correspond à l’effort exercé par l’actionneur dans la position étudiée soit 2590 N.

Question 21: 	Effort maximal exercé par l’actionneur pendant le relevage.

D’après DT9, l’effort en H de 10 sur 12 ( = effort exercé par l’actionneur) a pour  valeur maximale  à t=0 (position basse) : H = 4400 N

Question 22 : 	Puissance mécanique maximale P10 à fournir au niveau de l'écrou repère 10.

P10 = H10/12  x  V H10/12 = 440 x 0,01 = 44 W

Question 23 :	Puissance mécanique maximale Pred en sortie du réducteur.

Pred = P10 / ηvis  = 44 / 0,75 = 58,7 W

Puissance mécanique maximale Pm en sortie du moteur.

Pm = Pred / ηred  = 44 / 0,85 = 69 W

Question 24 : 	Comparer la puissance  Pm  à la puissance nominale du moteur (voir DT4) et 				formuler une conclusion quand à la pertinence des choix du constructeur.

Puissance nominale du moteur  :  Pm nominale =75 W  > Pm calculée = 69W

Le moteur choisi a une puissance nettement suffisante. En effet, la puissance nécessaire calculée ci-dessus correspond à un «pic » de puissance, pour la position basse du mécanisme. Au cours de la montée, l’effort fourni et la puissance nécessaire diminuent.

Partie 4 – Nouvelles solutions constructives.

Objectif 5 : vérifier la résistance des bielles 4

Question 25 :  	Aire de la section S :

S  = (24-10) x 4 = 56 mm2 = 56 10-6 m2

Type de sollicitation:	Traction

Sur le document DT9 , valeur maximale de l’effort  D5/4

D5/4 max = 2800 N     sur les deux bielles 4

Donc sur chaque bielle :  2800/2 = 1400 N

4,2

Contrainte σmoyen :

σmoyen  = 1400 / (56 10-6 ) = 25  MPa

Question 26 : 	Coefficient de concentration

de contrainte Kt  (voir l’abaque  DT10)

b/a = 1, r/a = 5/12 = 0,42    Kt  = 4,2

Contrainte σmaxi = σmoyen x Kt = 25 x 4,2 = 105 Mpa

Question 27 : 	Coefficient de sécurité réellement obtenu :

s' = Re / σmaxi = 180 / 105 = 1,71

Le coefficient de sécurité obtenu est

nettement inférieur au coefficient

nécessaire (s= 3).

La résistance mécanique de la bielle 4 n’est donc pas assurée.

Question 28 : 	Choix du matériau plus adapté pour la bielle de relevage 4 :

Pour s=3 , Re mini = 315 MPa.

D’après le tableau, l’acier C35 convient. (335 Mpa).

Coût du matériau pour S180 :   0,60 x 17,5 = 10,5 €

Coût du matériau pour C35  :   0,67 x 17,5 = 11,725 €

Surcoût : 1,225 € négligeable pour un produit de petite série…

Objectif 6 : définir une nouvelle solution constructive pour la liaison entre le bras    supérieur 12 et l’écrou 10.

Question 29 :	(Utilisation de DT12)

- Choix d’un coussinet compatible avec les dimensions des pièces :

Diamètre intérieur d = 15 mm,  B<10 mm  Choix B=9mm

- Référence du coussinet choisi : PBG 151709F

- Vérification de la compatibilité du coussinet choisi avec les conditions de fonctionnement :

Pression diamétrale :

22,2

90

p=FRd.L=300015 × 9=22,2 MPa

Pour une vitesse circonférentielle: 1mm/s,

pression maxi admissible = 90 MPa

Conclusion : Le point de fonctionnement  est dans la zone A du diagramme (sous la courbe) : la compatibilité est vérifiée.

Question 30 :   	voir DR5

Question 31 :  	voir DR6

S1

S4

S3

S2

S6

S5

S2

S5

x

NB : Les indices h et b pour positions hautes et basses sont à remplacer respectivement  par 1 et 0.

Document réponse  DR3

Direction de 
 et

Direction de 
 et

| N° | Opérations | Paramètres et valeurs |
| --- | --- | --- |
| 1 | Création du plan d’esquisse P1 | Plan de face, C1 = 58 |
| 2 | Création de l’esquisse | Cotes : C2=80, C3=30, C4=65, C5=25, C6=10, C7=30, C8 = 38, C9 = 4 Répétition de 3 trous diam 4 à 120°. |
| 3 | Ajout de matière par Extrusion | C10 = 5 |
| 3’ 3’’ … | Les 3 trous de diamètre 4 mm et l’alésage de diamètre 30 mm peuvent aussi être réalisés par « Enlèvement de matière » à partir d’autres esquisses … |  |
| 4 | Symétrie | Plan de face |

Congé

R10

Bras arrière modifié 12a

Plan de face

C1=58

Plan d’esquisse P1

Plan d’esquisse P1

C1 = 50

Plan de face

Plan d’esquisse P1

Bras arrière initial 12

Plan d’esquisse P1

| N° | Opérations | Paramètres et valeurs |
| --- | --- | --- |
| 1 | Création du plan d’esquisse P1 | Plan de face, C1 = 50 |
| 2 | Création de l’esquisse | Cotes : C2=80, C3=30, C4=65, C5=20 |
| 3 | Ajout de matière par Extrusion | C10 = 5 |
| 4 | Symétrie | Plan de face |

Document réponse  DR6