A - ETUDE STATIQUE - CALCUL DU MOMENT DU COUPLE MOTEUR

 On isole une came.

Direction de

l’action

 Bilan des actions mécaniques:

- Action de l’arbre sur la came en O (moment du couple moteur).

- Action du doigt sur la came en A, la composante normale est NA = 20 N,

le facteur d’adhérence o plastique/plastique = tano = 0.08.

A.1  Déterminer la composante tangentielle de l’action du doigt sur la came TA.

A.2  Déterminer la valeur du moment du couple en O: MO(Adoigt→came)(N.m).

La distance OA (maximale) est de 12.5 mm.

A.3  Le rendement de la transmission par poulies/courroie est de  = 0.95, déterminer la valeur du moment du couple minimal à la sortie du réducteur Cred,mini (N.m).

A.4  Le réducteur utilisé est un réducteur de type ESCAP R22 avec un rapport de réduction 	de r = 111. En consultant la fiche du constructeur (documentation non reproduite), déterminer le rendement du réducteur et calculer le moment du couple minimum que devra fournir le moteur

Cmot,mini (N.m).

A.5  En fonction des résultats précédents, compléter le tableau.

Moment à la sortie

du moteur

Cmot,mini =   mN.m

Réducteur

 =

Moment à la sortie

du réducteur

Cred,mini =       N.m

Transmission

poulies/courroie

 = 0.95

Moment du

couple en O

=

Action en A

NA = 20 N

TA =

o plastique/plastique = 0.08

A.6  La longueur du moteur et du réducteur est de 66 mm, donner la référence du moteur utilisé, voir document technique. Quel est le couple statique maximum disponible à la sortie du réducteur?

A.7  Compléter le tableau et calculer l’effort normal maximum de la came sur le doigt.

Moment à la sortie

du réducteur

Nm

Transmission

poulies/courroie

 = 0.95

Moment du

couple en O

Nm

Action en A

NA =

TA =

o =

B - ETUDE DU DEBIT DE LA POMPE

Pour préparer la programmation de l’appareil, il faut connaître la quantité de liquide déplacé.

Hypothèse: Le volume de liquide déplacé par un doigt correspond à un cylindre dont la longueur est égale à l’épaisseur d’un doigt.

La tubulure employée a un diamètre intérieur de d = 3.18 mm et un diamètre extérieur de

D = 6.35 mm. Le doigt a une épaisseur de e = 4 mm.

B.1  Quel est le volume de liquide v (mm3) déplacé par un doigt?

B.2  Quel est le volume de liquide V (mm3) déplacé pour un tour de l’arbre porte cames 16?

B.3  Quel est le débit maximal Dmax (mm3/min) de la pompe, (voir caractéristiques techniques)?

B.4  En déduire le nombre de tours que l’arbre porte cames 16 doit effectuer pour débiter ce volume.

B.5  En déduire le nombre de tours que le moto-réducteur 2 doit effectuer pour débiter ce volume.

B.6  La vitesse de rotation maximale du moteur calculée est-elle compatible avec le moteur choisi?

B.7  Quelle conclusion peut-on en déduire sur le choix du réducteur et du moteur?