BACCALAUREAT GENERAL

Session 2003

Série S Option Sciences de l’ingénieur

# POMPE MEDICALE OPTIMA3

Barème

PREMIERE PROBLEMATIQUE : GENERATION DU DEBIT

durée conseillée : 50minutes (/5points) soit 20 points sur 80 (coefficient 4)

Question 1 : 8 ( -1 / faute)

Question 2 : 4

Question 3 : 4

Question 4 : 2

Question 5 : 2

DEUXIEME PROBLEMATIQUE : DETERMINATION DE L’ALGORIGRAMME DE COMMANDE

durée conseillée : 1H 10 minutes(/6 points) soit 24 points sur 80

Question 6 : 4

Question 7 : 2

Question 8 : 2

Question 9 : 2

Question 10 : 1

Question 11 : 4

Question 12 : 2

Question 13 : 7 (-0.5 / faute)

TROISIEME PROBLEMATIQUE :DETECTION D’UNE OCCLUSION

durée conseillée : 55 minutes  (/4 points) soit 16 points sur 80

Question 14 : 2

Question 15 : 1

Question 16 : 3

Question 17 : 1

Question 18 : 1

Question 19 : 2

Question 20 : 1

Question 21 : 3

Question 22 : 2

QUATRIEME PROBLEMATIQUE : REDUCTION DES NUISANCES SONORES

durée conseillée : 55 minutes  (/5 points) soit 20 points sur 80

Question 23 : 10 (6 + 2 +2)

Question 24 : 4 (2 + 2)

Question 25 : 6

CORRIGE

Question 1.

Question 2. Le débit instantané n’est pas constant. Le liquide est débité par vagues successives.

Question 3. course = 2.e = 4 mm

Question 4. Elle permet d’écraser complètement la tubulure.

Question 5. Cette élasticité est nécessaire pour que la pompe ne se bloque pas lorsqu’un doigt a totalement écrasé la tubulure.

Question 6. Pour un tour d’arbre nous avons une vague complète, donc V=(.d2/4)*L. A.N. : 0,323 ml

Question 7 : N24 / N1 = Z5/Z28 =32/11 = 2,91.

Question 8 : N mini = 32/(11.V.60) = 0,15 tr/mn ; N maxi = 32.999/(11.V.60) = 150 tr/mn.

Question 9. F=N*400/60 (avec N en tr/min).

- pour N=0.15tr/min, Fmin = 1 Hz.

- pour N=150 tr/min, Fmax = 1000 Hz.

Question 10.

- pour Fmin, Tmin = 1 s.

- pour Fmax, Tmax =  1 ms.

Question 11. N vaut 16 bits -> 0<N<65535. La période minimal que doit avoir TI est 15,3 µs (1s/65535=15,3 µs). Seule la valeur 10 du diviseur programmable ne permet pas de générer une période supérieure à 15,3 µs. Les valeurs que l’on choisira seront donc 100 ou 1000.

Question 12. DEBIT = 100*B100 + 10*B10 + B1

Question 13. voir document réponse.

Question 14. C’est un signal analogique. La sensibilité vaut 66,7/0.12 = 556 mV/MPa.

Question 15. quantum = 5/256 = 19,5 mV.

Question 16. Le quantum étant de 19,5 mV, la pression minimale mesurable correspondante est de 0,035 MPa, ce qui est au delà de la précision souhaitée.

Question 17. Le conditionneur doit amplifier le signal issu du capteur.

Question 18. Pour 0,1 Mpa nous avons 55,6 mV. Le gain du conditionneur doit donc être de 18.

Question 19. t1 < phase normale < t2. S2 vaut 13,9 mV, donc la pression relative vaut 0,025 MPa.

Question 20. La pression augmente dans le tube (dû à une occlusion).

Question 21. En t3 le moteur est arrêté (la pression n’augmente plus). S1 vaut 69,5 mV soit 0,125 MPa.

Question 22. 69,5 mV * 18 = 1,25V. Ce qui donne en sortie du CAN (64)10 = (100 0000)2.

Question 23. η = 0,8 = Ps/Pe= P5/P28 = C5.ω5/C28.ω28 = Z28.C5/Z5.C28 soit C28 = Z28.C5/η.Z5

Application numérique : C28 = 11.1/0,8.32 = 0,43 Nm.

Choix de l’accouplement élastique :

Critères : Cmax > 0,43 Nm , 2a+b < 23 mm (encombrement), b < 10,5 mm , soit AC 500 050

2 vis sans tête à bout plat HC, M3-3 (identiques aux vis 6 du dessin) pour le montage de l’accouplement.

###### Question 24 . Choix des amortisseurs de vibrations :

###### Critères : b =10 mm , a<4,5 mm , d = 4 mm soit AV 18-10 (au nombre de trois).

Eléments de fixation : 6 écrous Hm, M4 pour le montage des amortisseurs.

Question 25.

Fonctions supprimées : 7,10.

Esquisse modifiée : Le diamètre du trou de passage rotor moteur (fonction 3) doit être supérieur à 13 mm pour laisser passer l’accouplement élastique. Ce diamètre est initialement de 12 mm, il peut être porté à 14 ou 15mm.

( Les fonctions 8 et 9 ne sont pas modifiées.)

# DOCUMENT REPONSE CORRIGE

# ALGORITHME DE CALCUL DE LA VARIABLE DEBIT

## Algorithme

# DEBUT

Sélectionnez le bouton des centaines

SI Bouton des centaines appuyé ALORS

Incrémenter la variable B100

SI B100 > 9 ALORS

Mettre la variable à 0

SINON Ne rien faire

FSI

SINON Ne rien faire

FSI

Sélectionnez le bouton des dizaines

SI Bouton des dizaines appuyé ALORS

Incrémenter la variable B10

SI B10 > 9 ALORS

Mettre la variable à 0

SINON Rien

FSI

SINON Ne rien faire

FSI

Sélectionnez le bouton des unités

SI Bouton des unités appuyé ALORS

Incrémenter la variable B1

SI B1 > 9 ALORS

Mettre la variable à 0

SINON Rien

FSI

SINON Ne rien faire

FSI

DEBIT = 100*B100+10*B10+B1

# FIN

## Organigramme à compléter