STATION DE RADIOGRAPHIE

# SYSTEME DE MISE AU POINT DE L'IMAGE

## PRESENTATION GENERALE DE LA STATION DE RADIOGRAPHIE

Le système AFM est utilisé dans les hôpitaux pour réaliser des radiographies de différentes parties du corps humain.

Le patient est allongé sur la table d'examen (T).

Un arceau (A) déplace l'émetteur de rayons X (E) et le récepteur d'images (R) autour du malade.

Récepteur d'images (R)

Arceau (A)

Bras (B)

Bâti

Emetteur de rayons X (E)

Table d'examen (T)

Support du récepteur d'images

X : axe du récepteur d'images

Z : axe de rotation de l'arceau par rapport au bras

Y : axe horizontal de rotation du bras par rapport au bâti

Tx

Ty

Ry

Rz

Le médecin commande, à partir d'un pupitre, des mouvements de :

- ROTATION (Ry) : le bras peut tourner autour de l'axe Y avec un débattement de 360°.

- ROTATION (Rz) : l'arceau supportant l'ensemble émetteur – récepteur peut tourner autour de l'axe Z avec un débattement de 150°.

- TRANSLATION (Ty) : la table peut se déplacer le long de l'axe Y sur une course de 2500mm.

- TRANSLATION (Tx) : le récepteur d'images peut se déplacer le long de l'axe X sur une course de 450mm.

L'étude qui va suivre portera uniquement sur

la motorisation du déplacement du récepteur d'images (translation Tx).

## SYSTEME DE MISE AU POINT DE L'IMAGE

DESCRIPTION GENERALE

L'axe X du récepteur d'images est vertical en position initiale et correspond à la position la plus couramment utilisée en fonctionnement (voir figure ci-dessous) :

Courroie crantée

Poulie 2

Support du récepteur d'images

Vis à billes

Corps

Galets

Moteur

Frein

Génératrice tachymétrique

Codeur

#### Translation Tx

Poulie 1

Capteur de recalage

Capteur de fin de course haut

Chariot : cette partie est fixe et solidaire de l'arceau A

Rails de guidage

Arceau A

Le chariot à quatre galets est solidaire de l'arceau (A).

C'est le corps supportant le récepteur d'images qui se déplace en translation (Tx) afin d'effectuer une mise au point correcte de l'image

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

Fonction “transmettre la puissance”

Elle est principalement assurée par :

- Un moteur à courant continu commandé par un variateur, équipé d'un frein électromécanique (type frein à manque de courant), d'une génératrice tachymétrique et d'un codeur pour la position. Les caractéristiques de ce servomoteur sont données en annexe 1 du dossier technique page DT1/3.

- Un réducteur à poulies et courroie crantée.

- Un système vis – écrou à billes.

Fonction “contrôler la position”

Le positionnement du récepteur d'images sur l'axe X doit être réalisé de façon très précise.

Un codeur de type incrémental a donc été prévu et monté sur l'arbre du moteur.

La remise en position initiale du récepteur d'images se déroule en deux phases :

- une montée du récepteur d'images jusqu'au capteur de recalage.

- une recherche du premier "top zéro" du codeur.

Les déplacements extrêmes sont limités par des capteurs de fin de course.

## PREMIERE PARTIE

PROBLEME TECHNIQUE

Déterminer les caractéristiques du moteur électrique et permettre une évolution du produit dans le cadre d'un changement du récepteur d'images.

DONNEES

- Loi de commande :

Vitesse de translation

Phase 1

Phase 3

Phase 2

tACC

tVC

tDEC

75 mm/s

TRP

Phase 4

Phase 1 (accélération) : tACC = 0,5s

Phase 2 (vitesse constante) : tVC = 2s

Phase 3 (décélération) : tDEC = 1s

Phase 4 (repos) : tRP = 5s

t

- Masse totale du récepteur d’images : M = 210 kg.

- Accélération de la pesanteur : g = 9,81 m/s².

- Vitesse maximale de translation (Tx) : VMAX = 75 mm/s.

- Poulies – courroie crantée :

- poulie “1” à 17 dents et poulie “2” à 45 dents.

- rendement de la transmission : PC = 98% pour le point de fonctionnement considéré.

- Vis – écrou à billes :

- pas de 5 mm.

- rendement de la transmission : VE = 89% pour le point de fonctionnement considéré.

- Référence du moteur choisi : T730-012 (les caractéristiques de ce servomoteur sont données en annexe 1 du dossier technique page DT1/3).

Première étude : régime permanent correcpondant au fonctionnement du moteur pendant la "Phase 2" de la loi de commande.

- Calculer la vitesse de rotation maximale du moteur (N moteur max) en tr/min.

- Calculer la puissance mécanique nécessaire au niveau du chariot récepteur d'images (PUTILE RECEPTEUR) afin de pouvoir déplacer le récepteur d’images à sa vitesse maximale.

- En déduire la puissance mécanique utile que doit fournir le moteur (PUTILE MOTEUR).

- Calculer le couple utile du moteur (TUTILE MOTEUR) en régime permanent.

- Au vu des résultats précédents, déterminer le coefficient de sécurité du moteur en terme de puissance.

- A partir du dossier technique donné en annexe 1 (page DT1/3), déterminer la constante de couple du moteur choisi T730-012. Donner la relation entre le couple utile (TUTILE MOTEUR) et le courant (IMOTEUR).

Deuxième étude : Le régime permanent donne des informations, mais il est nécessaire de prendre en compte la phase de démarrage : "Phase 1" de la loi de commande.

- Calculer l'accélération "a" et montrer que le couple nécessaire au démarrage est :

TDEMARRAGE = 1,2 Nm

On sait ici que l'inertie équivalente est : Jéq = 1.10-3 kg.m2

- Déterminer l'intensité de démarrage et la comparer à l'intensité nominale donnée dans le dossier technique en annexe 1 (page DT1/3).

Troisième étude : Pour faire évoluer le produit, il est envisagé de remplacer le récepteur d'images existant par un autre dont la nouvelle masse est de 400 kg. Il faut donc vérifier si le dimentionnement du moteur existant sur le sytème est toujours convenable.

Le profil du couple en fonction de la loi de commande est le suivant :

Vitesse de translation

t

Phase 1

Phase 3

Phase 2

tACC

tVC

tDEC

75 mm/s

TRP

Phase 4

Phase 1 (accélération) : tACC = 0,5s

Phase 2 (vitesse constante) : tVC = 2s

Phase 3 (décélération) : tDEC = 1s

Phase 4 (repos) : tRP = 5s

Couple moteur

1,85 Nm

1,35 Nm

-1,6 Nm

t

- Comparer le couple de démarrage et le couple en régime permanent par rapport à ceux du moteur choisi (annexe 1 du dossier technique page DT1/3).

- Calculer le couple thermique équivalent (Tth) et conclure sur la possibilité ou non de conserver ce moteur avec ce nouveau récepteur d'images.

Rappel : Tth=t1.T12+t2.T22+......t1+t2+.....

## DEUXIEME PARTIE

OBJECTIF

Identifier le paramètre de commande du variateur permettant de satisfaire la loi de commande donnée dans le dossier travail page 4/8 à partir du réseau de distribution.

DONNEES

HACHEUR

FILTRE

REDRESSEUR

DOUBLE ALTERNANCE

NON COMMANDE

Réseau

230V – 50 Hz

commande

U1

U2

U3

U4

M

- Réseau d’alimentation électrique du moteur :

- On admettra que E = U = Kn.

- La vitesse de rotation du moteur est nMOTEUR = 2000 tr/min.

redresseur seul

- Représenter le schéma développé du redresseur, en précisant l’emplacement des tensions U1 et U2.

- Sur le document réponse 1 (dossier réponse page DR1/4), compléter le chronogramme de la tension U2=f(t) (ici on considérera que le filtre est remplacé par une résistance pure).

En déduire la valeur maximale de la tension U2 (U2MAX) et sa période (TU2).

Ensemble redresseur + filtre

- Quel composant électronique permet de réaliser le filtrage de la tension U2 ?

- Sur le document réponse 1 (dossier réponse page DR1/4), compléter le chronogramme de la tension U3=f(t) (on considère que le filtre est parfait).

hacheur (le schéma du hacheur 4 quadrants est donné en annexe 2 de la dossier technique page DT2/3)

- Le document réponse 2 (dossier réponse page DR2/4) présente l’évolution de la tension U4 pendant une période de fonctionnement du hacheur.

Indiquer, sur ce document, les transistors du hacheur qui conduisent et ceux qui sont bloqués (un exemple est donné sur le document réponse 2).

- En déduire la valeur moyenne de la tension U4 aux bornes du moteur lors de cette période de fonctionnement.

- A partir de la valeur moyenne de U4 calculée précédemment, déterminer la valeur du rapport cyclique ().

## TROISIEME PARTIE

OBJECTIF

Choisir le codeur en fonction de la précision de positionnement souhaitée.

DONNEES

- Le codeur monté sur l'arbre moteur est de type incrémental.

- Valeur de la précision de déplacement vertical : 20 m.

Remarque : si l’on veut obtenir cette précision, il faudra une précision réelle de ce codeur 10 fois plus petite.

- Vitesse maximale du moteur : 2380 tr/min

- Le codeur incrémental possède 3 pistes : A, B et Z.

Indiquer le rôle de chaque piste.

- Sur le document réponse 3 (dossier réponse page DR3/4), compléter les chronogrammes de la piste B.

- Calculer le nombre minimal de points que doit posséder le codeur pour obtenir la précision souhaitée.

- Calculer la fréquence de fonctionnement du codeur.

- A l’aide de la documentation technique fournie en annexe 3 (dossier technique page DT3/3), effectuer le choix du codeur.

- En déduire la précision réellement obtenue à l’aide de ce codeur.

## QUATRIEME PARTIE

OBJECTIF

Identifier les éléments participant à la commande et à la protection de l’ensemble moto-variateur.

DONNEES

Schéma électrique d’alimentation du moto-variateur :

##### Ph1        N

1

2

##### Q

3

##### KM1

##### VARIATEUR

4

###### M

- Compléter le tableau du document réponse 4 (dossier réponse page 4/4)