BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SÉRIE SCIENTIFIQUE

ÉPREUVE DE SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

Session 2013

Durée de l’épreuve : 4 heures

Coefficient 4,5 pour les candidats ayant choisi un enseignement de spécialité autre que sciences de l’ingénieur.

Coefficient 6 pour les candidats ayant choisi l’enseignement de sciences de l’ingénieur comme enseignement de spécialité

Aucun document autorisé

Calculatrice autorisée, conformément à la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999

|  | Mesure automatique de la pression artérielle : tensiomètre SPG 300 |
| --- | --- |

Constitution du sujet

- texte	pages 3 à 16

- Présentation

- Mesure de la pression artérielle

- Validation de la conception du brassard

- Étude de la phase de gonflage

- Autonomie du système

- Validation des solutions techniques concernant la commande et le traitement des informations

- Synthèse

- documents techniques	pages 17 à 22

- documents réponses	pages 23 à 28

Le sujet comporte 21 questions.

Les documents réponses DR1 à DR7 (pages 23 à 28) seront 
à rendre avec les copies.

# Présentation

## L’hypertension : un problème des sociétés occidentales

L’hypertension artérielle est définie comme une élévation de la pression du sang dans les artères, par rapport à une valeur dite « normale ».

L’Étude Nationale Nutrition Santé (ENNS) a permis d’estimer à 31 % l’hypertension artérielle dans la population des 18 à 74 ans en 2006-2007 (figure 1). Près de 20 % des personnes ayant une hypertension connue n’étaient pas traitées. Parmi celles qui étaient traitées, 49,1 % avaient une pression artérielle toujours trop élevée.

Dans 90 % des cas, l'hypertension n'a pas de causes clairement définies. Néanmoins certains facteurs peuvent influencer cette hypertension :

une mauvaise alimentation, un excès de poids ;

des causes génétiques ;

le stress, l'âge ;

une consommation excessive de sel, d'alcool, de certains médicaments.

Figure 1 : pourcentage de la population française touchée par l’hypertension (enquête ENNS)

L’hypertension artérielle est un facteur de risque majeur et fréquent de nombreuses maladies cardiovasculaires ou apparentées (accidents vasculaires cérébraux, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, etc.). Il est donc essentiel de détecter, traiter et contrôler l’hypertension artérielle.

## Principe de la circulation sanguine

Figure 2 : schéma de principe de la circulation sanguine

Figure 3 : systole et diastole du cœur

Le cœur est un muscle creux rempli de sang. Ses contractions régulières font circuler le sang toujours en sens unique par deux circuits distincts (figure 2) :

le circuit pulmonaire :

  - le sang désoxygéné du cœur (en clair figure 2) circule vers les poumons par l’artère pulmonaire ;

  - puis le sang oxygéné des poumons (en foncé figure 2) circule vers le cœur par la veine pulmonaire ;

la circulation générale :

  - le sang oxygéné du cœur circule vers les organes par l’aorte (principale artère du corps) qui se divise en plusieurs artères, dont l’artère radiale, qui passe dans le poignet pour amener le sang dans la main ;

  - puis le sang désoxygéné des organes circule vers le cœur par la veine cave.

Le cœur étant séparé en deux parties, le sang oxygéné et le sang désoxygéné ne peuvent pas se mélanger.

## La pression artérielle

Ce qu’on appelle couramment l’hypertension artérielle représente en réalité une pression du sang dans les artères anormalement élevée. Par la suite, le terme de pression artérielle sera préféré à celui de tension artérielle.

La pression artérielle varie lors de la contraction du cœur entre deux extrêmes (figure 3) :

la première donnée, la plus haute, appelée pression artérielle systolique (PAS) a lieu lorsque le cœur se contracte pour expulser le sang vers les organes via l’aorte, et vers les poumons via les artères pulmonaires ; c’est la systole ;

la deuxième donnée, la plus basse, appelée pression artérielle diastolique (PAD) est mesurée lors de la phase de relaxation et de dilatation du cœur entre deux contractions et durant laquelle le cœur se remplit de sang ; c’est la diastole.

L'Organisation Mondiale de la Santé définit l'hypertension artérielle à une pression artérielle systolique (PAS) supérieure à 120 mmHg et à une pression artérielle diastolique (PAD) supérieure à 80 mmHg, soit « une » pression supérieure à 120/80 ou « 12/8 » comme l’annoncent généralement les médecins.

## Stratégie thérapeutique dans l’hypertension artérielle

Suite à un diagnostic médical, un patient atteint d’hypertension doit suivre un traitement antihypertenseur dans le but de ramener la pression artérielle à un niveau acceptable. Cependant, les médicaments ne sont pas suffisants. De nombreuses études ont démontré que l’autocontrôle de la pression artérielle est essentiel car il permet de vérifier l’efficacité du traitement, mais aussi de prévenir une aggravation de l’hypertension.

## Méthodes de mesure de la pression artérielle

Pour contrôler la pression artérielle, il faut pouvoir la mesurer.

Lorsque cette mesure est effectuée par le médecin, elle est basée sur la méthode auscultatoire ou sphygmomanomètrique. Celle-ci est réalisée à l’aide d’un sphygmomanomètre composé d’un brassard comportant une poche gonflable, d’un stéthoscope, d’un micro et d’un appareil de mesure de la pression. Les battements de cœur sont écoutés à l’aide du stéthoscope. Le flux sanguin émet des sons dans les artères du bras quand on réduit lentement la pression du brassard gonflé. Le premier battement audible indique la pression systolique, le dernier, la pression diastolique.

- Les patients souffrant d’hypertension n’ont pas a priori les compétences médicales pour mettre en œuvre cette méthode. Il est donc nécessaire de leur proposer un appareillage simple d’usage affichant directement les valeurs des pressions artérielles sur un écran.

La société Spengler, spécialisée dans les matériels médicaux, commercialise dans ce but le tensiomètre AutoTensio SPG 300. Son principe de mesure repose sur une méthode légèrement différente, la méthode oscillométrique.

Ainsi, l’usage de ce type de tensiomètre se répand assez rapidement du fait du besoin sociétal exprimé ci-dessus et des baisses de prix constatées. Il est donc intéressant pour une entreprise désirant commercialiser cette gamme de produits ou d’améliorer sa compétitivité, d’analyser l’existant et d’envisager de l’optimiser. C’est ce que propose cette étude.

# Mesures de la pression artérielle

Objectifs de cette partie :

comparer la méthode de mesure auscultatoire et la méthode oscillométrique ;

valider la précision de la mesure oscillométrique.

Afin de valider la mesure oscillométrique effectuée par le tensiomètre AutoTensio SPG 300, on procède, sur un même patient et au même moment, à une mesure de sa pression artérielle par le tensiomètre et par un médecin selon la méthode auscultatoire.

## Mesure auscultatoire : méthode sphygmomanomètrique

Le principe de la mesure consiste à enregistrer non pas la pression artérielle directement dans l’artère mais la contre-pression artérielle en écrasant l’artère humérale au niveau du pli du coude sur laquelle est mesurée la pression.

| PHASE 0 : avant la mesure | PHASE 1 |
| --- | --- |
| Lorsque le brassard est suffisamment gonflé pour comprimer l’artère qui se trouve dessous, le sang ne circule plus et le médecin ne perçoit donc pas de son au stéthoscope. | Le brassard est progressivement dégonflé. Le sang recommence à circuler dans l'artère : des sons courts sont perçus au stéthoscope et la valeur de la pression artérielle est lue, dès leur apparition, sur le cadran. La pression artérielle mesurée à cet instant est la pression artérielle maximale, appelée pression systolique (PAS). |
| PHASE 2 | PHASE 3 |
| Le brassard continue de se dégonfler. Le sang circule de mieux en mieux et un bruit est toujours perçu par le stéthoscope. | Lorsque le son disparaît, la pression artérielle lue sur le cadran correspond à la pression artérielle diastolique (PAD). |

Lors de l’expérience conduite, la pression dans le brassard a été enregistrée, ainsi que le son perçu par le stéthoscope. Ces deux relevés sont fournis sur le DR1.

Sur le DR1, mesurer et indiquer les valeurs de PAD et de PAS dans les cadres prévus à cet effet. Ces pressions seront repérées sur le graphique représentant la pression PA en fonction du temps.

## Méthode oscillométrique

Les composants du tensiomètre automatique au poignet SPG 300 sont décrits dans le DT1. L’utilisation de cet appareil est très simple, les étapes sont les suivantes :

le patient enfile l’appareil en le positionnant comme sur la figure 4 ;

un simple appui sur le bouton « Power » permet de lancer la mesure ;

Figure 4 : tensiomètre SPG 300

le brassard se gonfle automatiquement grâce au compresseur à membrane jusqu’à atteindre une pression suffisante pour couper la circulation sanguine dans l’artère radiale du poignet ;

le brassard se dégonfle ensuite à vitesse constante grâce à l’électrovanne ; pendant cette phase, l’appareil enregistre les variations de pression dans le brassard et détermine la PAS et la PAD, à l’aide d’un algorithme ;

le résultat de la mesure s’affiche à l‘écran (l’appareil indique également le rythme cardiaque) ;

le résultat de la mesure est enregistré et un appui sur « Memory » permet d’accéder aux résultats des 42 dernières mesures.

Compléter, sur le DR2, le diagramme FAST du tensiomètre à l’aide de DT1 et de DT2, en faisant apparaître les fonctions techniques et les constituants manquants.

Les appareils de mesure automatique de la pression artérielle utilisent la méthode oscillométrique basée sur l'analyse des oscillations de pression de la poche gonflable du brassard lors de son dégonflage. Ce sont ces mêmes oscillations qui sont perceptibles au médecin par le stéthoscope. L’appareil, grâce à son capteur de pression, est capable de reconnaître ces oscillations et donc les instants où les deux pressions caractéristiques doivent être relevées.

La mesure réalisée au tensiomètre parallèlement à la mesure auscultatoire donne les valeurs suivantes :

Figure 5 : affichage du tensiomètre

PAS = 130 mmHg et PAD = 80 mmHg (figure 5).

## Écarts entre les mesures

Calculer l’écart en pourcentage entre ces deux méthodes, la méthode auscultatoire étant considérée comme la méthode étalon. Conclure vis-à-vis de la précision du tensiomètre SPG 300 spécifiée dans le cahier des charges (voir DT2).

# Validation de la conception du brassard

Objectifs de cette partie :

choisir la famille de matériaux optimale pour la coque du brassard ;

valider la conception de la coque du brassard à l’aide de résultats de simulation.

Afin de réaliser la mesure de la pression artérielle, le flux sanguin doit être coupé au préalable grâce à un garrot. Cette fonction garrot est réalisée sur le tensiomètre SPG 300 en comprimant l’artère radiale qui passe dans le poignet, grâce au brassard gonflable (figure 6).

Artère radiale

Figure 6 : compression de l’artère radiale

Figure 7 : coque 4b

Le DT3 décrit la constitution du brassard gonflable et sa déformation lors du gonflage de la poche. On s’intéresse plus particulièrement ici à la déformation de la coque 4b située à l’intérieur du brassard (figure 7).

Le choix du matériau de la coque est ici prépondérant. Ainsi, il est essentiel que le matériau de la coque soit suffisamment élastique pour supporter la déformation lors de l’enfilage du brassard. De plus, le volume de la poche gonflée dépend de la rigidité de la coque. En effet, si la coque est très rigide la pression dans la poche déformera peu la coque et le volume de la poche sera faible. Inversement, si la coque est très déformable, la pression dans la poche va écarter la coque du poignet et la poche se gonflera pour occuper cet espace.

Le volume de la poche doit être connu pour deux raisons. Premièrement, cette donnée permet de choisir la taille et le matériau de la poche : celle-ci doit pouvoir se gonfler suffisamment. Deuxièmement, le temps de gonflage de la poche (imposé par le cahier des charges) dépend du volume de celle-ci.

Afin de stopper la circulation sanguine dans l’artère radiale, le brassard doit être gonflé à une pression de  correspondant à une surpression de 180 mmHg.

## Choix de la famille de matériaux

La conception du brassard et le choix du matériau de la coque du brassard sont guidés par la déformation engendrée par le gonflage de la poche.

En effet, la coque doit permettre une déformation élastique suffisante pour permettre l’enfilage du brassard tout en ne subissant pas d’endommagement à cause de la pression exercée par la poche gonflable.

Quand un matériau est soumis à une contrainte, il se déforme élastiquement puis éventuellement plastiquement jusqu’à la rupture.

La déformation limite dans le domaine élastique est donnée par la relation suivante :

Avec :		 déformation limite en % ;

module de Young en MPa ;

ténacité en  ;

longueur de la plus grande fissure contenue dans le matériau en m ;

constante dépendant de la géométrie qui vaut généralement 1 m1/2.

Les meilleurs matériaux pour la conception de la coque limitée par la déformation sont ceux qui ont les plus grandes valeurs de l’indice de performance  (défini ci-après) afin de maximiser la déformation sans risquer l’endommagement.

Un diagramme d’Ashby permettant le choix du meilleur matériau vis-à-vis du critère  est proposé sur le DR3 qui détaille son utilisation.

Les matériaux ayant un module de Young inférieur à  sont écartés car leur rigidité est trop faible.

Tracer sur le DR3 la droite du module de Young limite . Identifier la famille de matériaux (parmi les polymères techniques, les alliages techniques, les céramiques poreuses…) la plus performante vis-à-vis du critère . Pour cela, tracer la droite oblique correspondant à la plus grande valeur de  possible pour les matériaux envisageables de la coque. Préciser le nom du meilleur matériau dans cette famille, puis justifier la réponse en donnant la valeur de  pour le matériau choisi.

Des considérations économiques orientent le choix vers des matériaux non métalliques. Ainsi les polymères sont privilégiés. Afin de respecter la fonction FS2, il convient de réduire la masse de la coque. Pour cela, il s’agit de maximiser l’indice de performance suivant :

Avec :		 masse volumique en  ;

module de Young en MPa.

Identifier sur le DR4 le ou les polymères techniques les plus adaptés à la maximisation du critère . Pour cela, commencer par tracer la droite d’iso-valeur  à partir des points d’abscisses 500 et 5000 . Tracer ensuite la droite parallèle correspondant à la plus grande valeur de  possible pour les matériaux envisageables. Préciser le matériau finalement retenu.

## Validation du matériau

Pour enfiler le brassard il faut un matériau déformable et léger. Quelles que soient les conclusions des questions précédentes, pour des raisons de coût et de facilité de mise en œuvre, le matériau finalement choisi appartient à la famille des PEBD, le PE40.

Afin de valider le matériau et la géométrie (notamment l’épaisseur de la coque), un calcul par éléments finis réalisé avec un logiciel de modélisation volumique est mené (voir DT4). On considère un poignet moyen d’une circonférence de 17 cm.

Les conditions aux limites choisies pour cette étude sont les suivantes :

les cinq ilots de la face supérieure sont considérés fixes ;

un déplacement de 24 mm de l’arête extérieure de la coque est imposé (par l’intermédiaire d’un contact avec une pièce intermédiaire simulant le poignet) pour modéliser l’écartement du brassard autour du poignet ;

une surpression de  est imposée sur la face intérieure de la coque pour modéliser l’action de la poche gonflable.

Le DT4 présente les résultats de la simulation ainsi qu’une photographie de la coque réelle après plusieurs cycles d’utilisation du tensiomètre où des zones blanchies sont apparues.

Analyser les résultats de la simulation en traitant les points suivants :

- comparer la contrainte maximale donnée par la simulation par rapport aux caractéristiques du matériau choisi (voir DT4) et conclure quant à la tenue de la pièce ;

- expliquer le phénomène observé sur la photographie par rapport aux résultats de la simulation ;

- proposer d’éventuelles modifications de conception.

# Étude de la phase de gonflage

Objectifs de cette partie :

comprendre le fonctionnement du compresseur ;

valider le choix du compresseur permettant de gonfler la poche dans le temps imparti.

Nous avons vu qu’une surpression de  sur l’artère radiale est nécessaire pour couper le flux sanguin et procéder à la mesure de la pression artérielle. Le choix d’un brassard gonflable ayant été effectué, on s’intéresse dans cette partie au compresseur qui permet de gonfler la poche.

Dans cette partie, le numéro des pièces fait référence au DT5.

Figure 8 : compresseur KPM-14A-3A2

Le compresseur KPM-14A-3A2 est le composant qui, à lui seul, réunit les énergies en présence (figure 8).

Le fonctionnement du compresseur est résumé sur la vue synoptique suivante :

Figure 9 : vue synoptique du fonctionnement du compresseur

Une représentation schématique du compresseur est donnée sur le DT5.

représente l’angle entre l’arbre moteur 1 et le bâti dans le plan .

On remarque que les positions extrêmes des deux demi-membranes sont obtenues pour une variation de  de 0 à . En un tour, chaque demi-membrane est donc vidée une fois.

Le principe de fonctionnement est le suivant. Les piles fournissent de l’énergie à un moteur électrique. Ce dernier entraîne en rotation un arbre incliné 1 qui engendre un mouvement complexe du plateau 2 (voir DT5). Le mouvement du plateau entraîne un mouvement de va et vient des deux demi-membranes 3a et 3b. Lorsqu’une demi-membrane est étirée (voir DT5), de l’air extérieur, à la pression atmosphérique, est aspiré. Lorsque cette demi-membrane est comprimée, la pression de l’air à l’intérieur augmente. Quand celle-ci atteint le niveau de pression régnant dans la poche, le clapet de refoulement s’ouvre et l’air est transvasé. Le volume dans la poche augmente ainsi, petit  à petit, à chaque tour de l’arbre moteur.

Donner l’expression de l’écrasement de la membrane 3 noté  (voir DT5) en fonction des paramètres géométriques du mécanisme. Réaliser l’application numérique.

En première approximation, le volume d’air transvasé par une demi-membrane peut être assimilé à celui d’un cylindre de diamètre et de hauteur .

Calculer la vitesse de rotation  en  de l’arbre moteur 1 pour assurer un débit  de .

Une modélisation volumique du compresseur a été réalisée afin de calculer le couple moteur  nécessaire au déplacement des membranes lorsque celles-ci sont soumises à la pression de l’air.

Figure 10 : définition des efforts F1 et F2 dans un logiciel de simulation

Les efforts  et  définis figure 10, proviennent de la surpression dans les membranes par rapport à la pression atmosphérique et sont issus de modèles thermodynamiques. Leurs évolutions sont entrées dans le logiciel de simulation. Leur intensité dépend de la pression régnant dans la poche. Dans le cycle considéré pour la simulation, la surpression est de 67600 Pa.

La figure 11 superpose le tracé du couple moteur  calculé par le logiciel, à l’évolution de ces efforts  et , en fonction de l’angle de rotation du moteur.

F1 (N)

F2 (N)

Figure 11 : évolution de F1, F2 et Cm en fonction de θ (résultat de simulation)

À partir du cycle de fonctionnement du compresseur du DT5, expliquer la présence de trois phases distinctes sur chaque courbe d’effort et distinguer clairement ces trois phases pour la courbe  en précisant les domaines angulaires concernés. Connaissant la valeur de la surpression, vérifier la valeur numérique maximale de l’effort.

À partir des questions précédentes, choisir parmi les moteurs proposés sur le DT6 un moteur adapté à l’application. Justifier le résultat en considérant la vitesse de rotation, le couple et la puissance dans les conditions d’efficacité maximale et de calage du moteur.

# Autonomie du système

Objectif de cette partie : vérifier l’autonomie du système.

Le tensiomètre est alimenté par deux piles alcalines LR6-AA 1,5 V dont les caractéristiques sont données sur le DT7.

La fonction de service « être alimenté en énergie » prévoit une autonomie de 200 mesures.

À l’aide du relevé de l’intensité absorbée par le tensiomètre lors d’une mesure présenté sur le DT8, et de la méthode de calcul présentée ci-après, déterminer la durée  de la mesure de la pression artérielle ainsi que la valeur de l’intensité moyenne du courant .

Exemple de calcul d’une valeur moyenne :

Soit le signal  suivant :

t

T

Figure 12 : calcul d’une valeur moyenne

La valeur moyenne d’une fonction X(t), sur un intervalle de temps T vaut :

Calculer la capacité Q en mA∙h nécessaire pour assurer une mesure.

Conclure sur le choix des piles vis-à-vis du cahier des charges.

Proposer une explication de l’écart important entre la capacité nécessaire pour assurer les 200 mesures et la capacité réelle des piles utilisées.

# Validation des solutions techniques concernant la commande et le traitement des informations

Objectif de cette partie : analyser la solution permettant la mesure de pression et valider le fonctionnement séquentiel.

## Mesure de la pression dans le brassard

La pression dans la poche du brassard, grandeur essentielle du système, est mesurée par un capteur de pression capacitif (voir DT1). Ce capteur de pression est constitué de deux parties :

une armature fixe métallique ;

une armature déformable en silicium appelée membrane.

Armature déformable

Armature fixe

Arrivée d’air

Figure 13 : vue en perspective du capteur de pression

Principe de fonctionnement : le principe du capteur de pression capacitif repose sur la variation de sa capacité en fonction de la pression appliquée. La différence de pression entraîne la variation de l'épaisseur de la couche d’air entre les armatures, d'où une variation de la capacité de la cellule. Inséré dans une chaîne d’acquisition, il permet d’obtenir une information électrique, image des déformations élastiques de la membrane, et donc de la pression.

Armature déformable

Armature fixe

Figure 14 : section du capteur de pression en absence de pression

En l’absence de pression appliquée, la capacité intrinsèque de la cellule est celle d’un condensateur plan. Elle est donc définie par :

avec :

, permittivité électrique absolue du vide,  ;

, permittivité relative de l’isolant (ici l’air), sans unité ;

, aire plane, en m², sous la surface de l’armature déformable ;

, distance moyenne en m entre l’armature mobile et l’armature fixe, soit .

Calculer la valeur de la capacité lorsqu’aucune pression ne s’exerce sur la membrane déformable.

Indiquer pourquoi la capacité diminue quand la pression augmente.

## Signal de commande du compresseur

Le compresseur, alimenté à l’aide de deux piles de 1,5 V en série soit Vcc = 3 V, est commandé par le montage ci-dessous. Le signal POMP issu du microcontrôleur attaque la base du transistor nommé Q2.

Figure 15 : schéma électrique commande du compresseur

Expliquer la fonction de ce montage.

La diode D1 est une diode de roue libre. Sa tension de seuil est de 0,6 V.

Analyser puis compléter les deux signaux (état de Q2 et tension aux bornes du compresseur) illustrant la commande du compresseur sur le DR5.

## Analyse structurelle

| Une vue synoptique des chaînes d’énergie et d’information a été réalisée sur le DR6. Les constituants de la chaîne d’énergie sont reliés entre eux par un lien de puissance (demi-flèche) transportant les deux informations, effort e et flux f, dont le produit caractérise le transfert de puissance entre ces constituants. Quand on souhaite préciser les deux grandeurs précédentes sur un lien de puissance, la notation est montrée ci-contre. | e f |
| --- | --- |

Sur la vue synoptique du DR6, préciser les flux et les constituants manquants dans les zones grisées.

# Synthèse

Objectif de cette partie : proposer une synthèse du travail réalisé sous la forme d’un organigramme, ainsi que quelques pistes d’amélioration du système.

## Algorithme principal

Une fois le brassard enroulé autour du poignet gauche, l'appui sur le bouton POWER active le compresseur. La mise en pression se fait progressivement jusqu’à la consigne de pression PB. Lors du dégonflage du brassard, la diminution de la pression est assurée par l’électrovanne de décharge à vitesse contrôlée afin d’effectuer la mesure de la pression artérielle. Cette électrovanne permet le dégonflage de la poche lorsqu’elle est activée.

Les oscillations enregistrées permettent d’identifier par comparaison la pression artérielle moyenne, notée PAM. Ainsi grâce à un algorithme de calcul mettant en œuvre la méthode oscillométrique, la PAS et la PAD sont ainsi déterminées puis affichées sur l’écran. Au bout de 30 secondes, un bip sonore signale la fin de la mesure de la tension artérielle, puis, le tensiomètre est arrêté.

Compléter sur le DR7 l’algorigramme du programme principal de fonctionnement du tensiomètre. Indiquer les commandes de la pompe et de l’électrovanne en suivant les notations indiquées.

## Évolution du système

Afin de répondre au mieux au besoin des utilisateurs, une étude a été menée auprès d’un échantillon de personnes. Certains aspects négatifs de cet appareil sont ressortis tel que : son poids, son encombrement et un affichage des mesures peu agréable.

La société Spengler qui commercialise ce tensiomètre souhaite faire évoluer son matériel.

En justifiant la réponse par rapport au cahier des charges et aux différentes études conduites dans ce sujet, proposer des pistes d’amélioration du tensiomètre sous forme d’une rédaction de quelques lignes (cinq au maximum).

Document technique DT1 : description des composants

| Désignation | Matériau | N° | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |
| Compresseur à membrane KPM-14A-3A2 |  | 1 | 1 |
| Vanne de fuite à 300 mmHg |  | 2 | 1 |
| Électrovanne de décharge : IS1903B KHPE |  | 3 | 1 |
| Brassard gonflable | PEBD | 4 | 1 |
| Carte électronique contenant le microcontrôleur, le buzzer et le capteur de pression capacitif |  | 5 | 1 |
| Écran LCD |  | 7 | 1 |
| Piles AA 1.5 V |  | 8 | 2 |
| Tube de circulation d’air | Silicone | 10 | 6 |
| Boutons | 6120(ABS) | 11 | 2 |
| Carter supérieur | 6130(ABS) | 12 | 1 |
| Carter inférieur | 6130(ABS) | 13 | 1 |
| Capot piles | 6120(ABS) | 14 | 1 |
| Vitre de protection écran |  | 15 | 1 |
| Vis d’assemblage |  | 16 | 8 |

Document technique DT2 : cahier des charges partiel

Tensiomètre

SPG 300

Environnement

Boîtier de transport

Utilisateur

Tension

artérielle

FS1

FS3

FS2

FS4

Normes

| Fonctions de service | Critère | Niveau | Limite |
| --- | --- | --- | --- |
| FS1 : permettre à l’utilisateur de contrôler sa tension et de suivre son évolution sur plusieurs semaines | Temps de mesure | 1,5 min | Maxi |
|  | Temps de gonflage du brassard pour un poignet de circonférence 17 cm | 4 s | Maxi |
|  | Précision | Équivalente à la méthode auscultatoire | ± 2 % |
|  | Plage de mesure | 20 mmHg | Mini |
|  |  | 300 mmHg | Maxi |
|  | Circonférence du poignet | 12,5 cm | Mini |
|  |  | 22 cm | Maxi |
|  | Méthode de mesure | Oscillométrique |  |
|  | Pression dans le brassard pour couper le flux sanguin (surpression par rapport à la pression atmosphérique) | 180 mmHg | ± 5 mmHg |
| FS2 : ne pas occasionner de gêne ni de danger pour l’utilisateur | Niveau de bruit | 65 dB | Maxi |
|  | Vidange en cas de pression supérieure à 300 mmHg | Oui |  |
|  | Respect de la norme NF EN 1060-4 | Oui |  |
| FS3 : s’adapter à l’environnement | Conditions d’utilisation : température | 10 °C – 50 °C | Mini Maxi |
|  | Conditions d’utilisation : humidité ambiante | 15 % – 85 % | Mini Maxi |
|  | Conditions de stockage : température | -10 °C – 50 °C | Mini Maxi |
|  | Conditions de stockage : humidité ambiante | 15 % – 85 % | Mini Maxi |
| FS4 : être facilement transportable | Masse (piles incluses) | 130 g | Maxi |
|  | Dimensions | 78 x 74 x 30 mm | Maxi |

Document technique DT3 : constitution du brassard gonflable

Le brassard est composé de trois éléments :

- une poche gonflable 4a qui vient comprimer le poignet lorsque son volume augmente ;

- une coque déformable 4b fixée au carter inférieur 13 (voir DT1) du tensiomètre par quatre plots d’accroche, et percée de deux trous laissant passer l’orifice d’admission en air comprimé et l’orifice de refoulement d’air de la poche gonflable 4a ;

- une enveloppe en tissu 4c qui contient les deux premiers éléments et que l’utilisateur fixe à son poignet grâce à une bande auto-agrippante (« scratch »).

Brassard complet

Coque 4b + Poche 4a

Enveloppe en tissu 4c

Bande auto-aggripante

Coque 4b 	 Poche 4a

Trous

Plots d’accroche

Orifice d’admission

Orifice de refoulement

La mise en place du brassard et le gonflage de la poche se décompose en 3 phases :

la phase 1 montre l’appareil avant l’enfilage ;

la phase 2 consiste à enfiler le brassard ; dans cette phase, la coque 4b se déforme pour s’adapter au poignet ; l’enveloppe 4c est ensuite fermée grâce au système à scratch ;

la phase 3 consiste à gonfler la poche 4a ; dans cette phase la coque 4b se déforme à nouveau sous l’effet de la pression exercée par la poche 4a; celle-ci gonflée, entoure et comprime le poignet.

Document technique DT4 : étude de la déformation de la coque

Conditions initiales et conditions aux limites du calcul éléments finis

Déplacement

(mm)

Contrainte de

Von

Mises (N/m

2

)

Résultats du calcul éléments finis

Photo de la coque après plusieurs cycles d’utilisation

zone blanchie

Caractéristiques des matériaux envisagés pour la coque

|  | Densité | Résistance à la traction (MPa) | Limite d’élasticité (MPa) | Allongement à la rupture (%) | Module d’élasticité (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE HD (PE100) | 0,960 | 30 | 25 | 600 | 1500 |
| PE BD (PE40) | 0,920 | 25 | 15 | 400 | 1000 |

Document technique DT5 : description du compresseur à membrane KPM-14A-3A2

Document technique DT6 : caractéristiques des moteurs électriques

| Modèle | Tension |  | Sans chargement |  | Conditions d’efficacité maximale |  |  |  | Calage du moteur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | plage de fonctionnement | nominale | vitesse | courant | vitesse | courant | couple | puissance | couple | Courant |
|  | V | V |  | A |  | A |  | W |  | A |
| TFF-030PA | 1,0 - 6,0 | 2,4 | 4800 | 0,035 | 3400 | 0,094 | 0,23 | 0,08 | 0,86 | 0,28 |
| TFF-032 | 2,0 - 4,0 | 3,0 | 11500 | 0,018 | 9150 | 0,077 | 0,50 | 2,0 | 2,0 | 1,7 |
| MFF-1418PA | 1,0 - 6,0 | 3,0 | 10600 | 0,05 | 8700 | 0,225 | 0,42 | 0,4 | 2,33 | 1,02 |
| TFF-M20VA/PA | 1,0 - 3,0 | 2,4 | 16800 | 0,056 | 13100 | 0,210 | 0,17 | 1,7 | 0,230 | 0,76 |

Document technique DT7 : caractéristiques des piles

| Référence des piles | Tension (V) | Capacité (mA⋅h) | Hauteur (mm) | Diamètre (mm) | Masse (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcaline Duracell Procell | 1,5 | 2250 | 50,5 | 14,5 | 23 |

Document technique DT8 : relevé du courant absorbé lors de la mesure de pression par le tensiomètre à l’aide d’une sonde de courant

Document réponse DR1 : méthode sphygmomanomètrique (utilisée par les médecins)

PAD

PAS

(à compléter)

QUESTION 1

Document réponse DR2 : diagramme FAST à compléter

FT111 : gérer le

système

FT112 : sélectionner

les fonctions

FT121 : exercer une

pression sur le poignet

FT122 : gonfler le

brassard

FT123 : connecter

tous les éléments du

du circuit pneumatique

FT131 : acquérir la

pression

FT132 : traiter

l’information

Touches

Buzzer

écran

LCD

Tubes

FT11: dialoguer

avec l’utilisateur

FT12 : couper la

circulation

sanguine

FT13 : mesurer

la pression

Piles

FT142 : vider

le

brassard en

cas

d’urgence

Electrovanne de

décharge

FT14 : vider le

brassard

Vanne de fuite

FT15 : alimenter

le système

FS1 :

permettre

à

l’utilisateur de contrôler

sa tension et de suivre

son évolution sur

plusieurs semaines

Document réponse DR3 : diagramme ténacité / module de Young

Le diagramme d’Ashby ci-dessous se lit de la façon suivante :

les familles de matériaux (polymères, métaux, céramiques, etc.) sont représentées dans des bulles avec un motif particulier ;

l’abscisse du graphe est le module de Young  en  ;

l’ordonnée du graphe est la ténacité  en  ;

compte tenu des échelles logarithmiques en abscisse et en ordonnée, les iso-valeurs de l’indice de performance M1 sont des droites obliques parallèles entre elles, représentées ici en pointillés ; c'est-à-dire que M1 est constant pour les matériaux situés sur une de ces droites ; les composites pré-imprégnés de la famille des composites techniques les plus performants ont un M1 de l’ordre de 10-3 m½.

Meilleure famille de matériau :

Meilleur matériau dans la famille choisie :

M1maxi =

Document réponse DR4 : diagramme module de Young / masse volumique

Ce diagramme d’Ashby se lit de la façon suivante :

les familles de matériaux sont représentées dans des bulles ; on s’intéresse plus particulièrement ici aux polymères techniques ;

l’abscisse du graphe est la masse volumique en  ;

l’ordonnée du graphe est le module de Young en .

Matériau retenu :

Document réponse DR5 : chronogramme illustrant la commande du compresseur

éTAT

DE

Q

2

éTAT

DE

D

1

TENSION

AUX

BORNES

DU

COMPRESSEUR

EN

VOLT

1

0

Bloqué

Bloqué

Passant

Passant

0

3

t

t

t

t

2

1

-

2

-

3

-

1

SIGNAL

POMP

Document réponse DR6 : vue synoptique des chaînes d’énergie et d’information

Notations à utiliser :

POMP ON : activation pompe

POMP OFF : désactivation pompe

EV ON : activation électrovanne

EV OFF : désactivation électrovanne

PB : consigne de pression

Document réponse DR7 : algorigramme principal

Début

Appui sur POWER

Brassard totalement dégonflé

Mise en mémoire des oscillations

Identification de la PAM

Calcul de PAS et PAD

Affichage de PAS et PAD

30 s

Fin

Le millimètre de mercure (mmHg) est l’unité historique de la pression, encore en usage, et qui s’exprime en fonction de l’unité du système international, le pascal (Pa), selon la relation : 1,013 x 105 Pa = 760 mmHg.