BTS – CONCEPTION et INDUSTRIALISATION en MICROTECHNIQUES

SESSION 2010

Épreuve E 4 : Conception préliminaire d’un système microtechnique

Durée : 4 heures

Coefficient : 2

AUCUN DOCUMENT AUTORISÉ

MOYENS DE CALCUL AUTORISÉS

Calculatrice de poches y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (conformément à la circulaire 99-186 du 16 novembre 1999).

Le sujet comporte 3 dossiers :

- Dossier technique (DT 1 à DT 12)

- Dossier Travail Demandé (TD 1 à TD 7)

- Dossier Documents Réponses (DR1 à DR6)

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées

sur les « documents réponses » prévus à cet effet ou sur feuille de copie.

Tous les documents réponses mêmes vierges sont à remettre en fin d’épreuve.

BTS – CONCEPTION et INDUSTRIALISATION en MICROTECHNIQUES

SESSION 2010

Épreuve E 4 : Conception préliminaire d’un système microtechnique

Durée : 4 heures

Coefficient : 2

MICRO-PIPETTE DE LABORATOIRE

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte 13 documents repérés

DT1 : Présentation

DT2 : Analyse fonctionnelle

DT3 : Chaîne fonctionnelle et organigramme de fonctionnement

DT4 : FAST

DT5 : Schémas cinématiques de la chaîne d’action

DT6 et DT7 : Documentation moteurs à courant continu

DT8 : Caractéristiques du microcontrôleur et des diodes

DT9 à DT11: Ponts en H disponibles pour la conception

DT12: Accumulateurs et packs accumulateurs disponibles pour la conception

Présentation d’une micro pipette mécanique

Piston

Ejecteur de pointe

Lecture du volume réglé

sur affichage numérique

Pointe

(embout de distribution ou d’aspiration)

La pipette est un matériel de laboratoire (analyse médicale, pharmaceutique, recherche, …) permettant d’aspirer ou de distribuer (action de pipetage) une dose calibrée de liquide qui peut être visqueux, infecté…

La pipette est un instrument de dosage de précision à part entière, elle doit être qualifiée, vérifiée ou étalonnée périodiquement.

Objectif de l’étude :

Evolution d’une pipette mécanique vers une pipette motorisée électronique.

La conception préliminaire portera :

- Le système motorisé permettant le pipetage.

- L’électronique embarquée permettant d’asservir le système.

Nota : la reconception du système manuel d’éjection des pointes, afin d’améliorer l’ergonomie, est hors étude.

Cette évolution permettra :

- Action de pipetage indépendante de l’expérience de l’utilisateur.

- Meilleure justesse et répétabilité

# Analyse fonctionnelle (partielle)

Diagramme des inter-actions (méthode Apte)

Micro Pipette

Liquide

Utilisateur

Énergie

FP1

FC4

FC1

FC2

FC3

FP2

Milieu Ambiant

Pointes

FP1 : Permettre à l’utilisateur d’aspirer ou de distribuer une dose de liquide

FP2 : Permettre à l’utilisateur d’éjecter les pointes

FC1 : Alimenter en énergie

FC2 : Etre ergonomique

FC3 : S’adapter au milieu ambiant

FC4 : S’adapter à différents liquides

Caractérisation des fonctions de service

| Fonctions | Critères | Performances |
| --- | --- | --- |
| FP1 | - Volume d’une dose - Vitesse de pipetage - Modes de fonctionnement - Purge - Erreur de justesse - Erreur de répétabilité - Température d’utilisation | De 50 à 1200 µl, incrément 10 µl 3 vitesses programmées Trois Oui 0.06 % à 0.9 % 0.05 % à 0.3 % 15° - 40° |
| FP2 | - Manœuvre | Manuelle |
| FC1 | - Autonomie - Tension d’alimentation | 500 cycles de pipetage batterie rechargeable 6 V |
| FC2 | - Prise en main et manipulation - Manuel d’utilisation | Confortable et aisée Oui |
| FC3 | - Etanchéité | Réciproque |
| FC4 | - Compatibilité | Tout type de liquide |

Nombre de produits prévus : 10 000 / an

# Chaîne fonctionnelle

Réducteur

Capteur de position angulaire

Système de blocage

Système de transformation Rotation en Translation

Piston de la pompe

m

Cm

1

C1

1

C1

V1

F1

Débit Q

Pression P

Moteur

à courant continu

# Organigramme de fonctionnement

Aspiration d’une dose de liquide			Distribution d’une dose de liquide

non

Mise en fonctionnement du moteur

Déplacement du piston

Distribution du liquide

Blocage de la chaîne

Arrêt du moteur

oui

Dose distribuée

=

Dose programmée

Nota :

La dose aspirée est supérieure à la dose programmée

La dose programmée étant distribuée, il reste du liquide dans la pompe. Le reliquat sera éjecté par une action ultérieure de l’utilisateur (purge).

oui

non

Mise en fonctionnement du moteur

Déplacement du piston

Aspiration du liquide

Dose aspirée

=

Dose programmée

Blocage de la chaîne

Arrêt du moteur

Déblocage de la chaîne

Déblocage de la chaîne

FP1 : Permettre à l’utilisateur d’aspirer ou de distribuer une dose de liquide

FT2 : Contrôler le sens de rotation du moteur

FT21 : Commander le moteur

Pont en H

Transistors

µcontrôleur

Programme

FT5 : Contenir les différents éléments

Boîtier

FT1 : Déplacer le piston de la pompe

FT11 : Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

Moteur

FT12 : Réduire la vitesse

réducteur

FT13 : Transformer mvt de rotation en mvt de translation

Système de

transformation

FT41 : Bloquer la chaîne

FT4 : Figer la position du piston

FT42 : Arrêter le moteur

Système de blocage

µcontrôleur

Programme

FT3 : Contrôler le volume aspiré ou distribué

Capteur de position

FT31 : Détecter la position du piston

FT32 : Gérer la purge du surplus

µcontrôleur

Programme

FAST

FC1 : Alimenter en énergie

FT6 : Connecter les accus à la carte

FT7 : Permettre le remplacement

FT71 : Se mettre en place

FT72 : Accéder facilement

Logement

Trappe

Connecteur

Accumulateurs

FT8 : Charger les accumulateurs

FT81 : Connecter au chargeur

Connecteur

# Schémas cinématiques de la chaîne d’action

Trois solutions sont envisagées pour le système de transformation de mouvement :

Solution 1 : système pignon - crémaillère

Solution 2 : système vis - écrou

Solution 3 : came à rainure

Capteur

Capteur

Capteur

Vue dessus réducteur

Vue face

Système + pompe

Corps de pompe

Piston

Roue dentée

Piston

Corps de pompe

Piston

# Documentation moteurs à courant continu

Documentation moteur - suite

# Caractéristiques du microcontrôleur

Le microcontrôleur utilisé est un ATMEL Mega 169P

# Diodes disponibles pour la conception

#### Version CMS

| Quantité | Prix HT pour paquet de 5 |
| --- | --- |
| 1 | 1,49 Euros |
| 5 | 1,27 Euros |
| 20 | 0,74 Euros |
| 50 | 0,53 Euros |
| 100 et plus | 0,47 Euros |

# Ponts en H disponibles pour la conception

## Pont ZHB6718

Version CMS

| Quantité | Prix unitaire HT |
| --- | --- |
| 1 – 24 | 4,71 Euros |
| 25 - 99 | 3,04 Euros |
| 100 - 999 | 1,91 Euros |
| 1000 et plus | 1,61 Euros |

Il est nécessaire d'adjoindre à ce pont quatre diodes (Cf. DT8) pour obtenir le fonctionnement désiré.

## Pont SI9986

Version CMS

| Quantité | Prix unitaire HT |
| --- | --- |
| 1 – 9 | 3,83 Euros |
| 10 – 99 | 3,45 Euros |
| 100 - 249 | 3,09 Euros |
| 250 - 499 | 2,80 Euros |
| 500 et plus | 2,38 Euros |

## Pont à base de transistors discrets

Pont à base de 2 transistors NPN Zetex BCX68 et 2 transistors PNP  Zetex BCX69

| Pour le PNP Zetex BCX69 |  | Pour le NPN Zetex BCX68 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantité | Prix unitaire HT | Quantité | Prix unitaire HT |
| 5 - 20 | 0,27 Euros | 5 - 20 | 0,47 Euros |
| 25 - 95 | 0,186 Euros | 25 - 95 | 0,30 Euros |
| 100 - 245 | 0,158 Euros | 100 - 245 | 0,193 Euros |
| 250 - 995 | 0,151 Euros | 250 - 995 | 0,161 Euros |
| 1000 et plus | 0,144 Euros | 1000 et plus | 0,134 Euros |
| Il est nécessaire d'adjoindre à ce pont quatre diodes (Cf. DT8) pour obtenir le fonctionnement désiré. |  |  |  |

# Accumulateurs disponibles pour la conception

# Packs accumulateurs disponibles pour la conception

BTS – CONCEPTION et INDUSTRIALISATION en MICROTECHNIQUES

SESSION 2010

Épreuve E 4 : Conception préliminaire d’un système microtechnique

Durée : 4 heures

Coéfficient : 2

MICRO-PIPETTE DE LABORATOIRE

DOSSIER TRAVAIL DEMANDÉ

##### Temps conseillé

Lecture du sujet : 30 min

###### Etude de la fonction FP1

Activité 1 : 15 min

Activité 2 : 25 min

Activité 3 : 20 min

Activité 4 : 15 min

Activité 5 : 20 min

Activité 6 : 20 min

Activité 7 : 20 min

Activité 8 : 15 min

Activité 9 : 20 min

###### Etude de la fonction FC1

Activité 10 : 20 min

Activité 11 : 20 min

- Etude de la fonction FP1	Permettre à l’utilisateur d’aspirer ou de distribuer une dose de liquide

FT 13 – Activité 1 : Choix du système de transformation du mouvement

Données

- Déplacement maximal du piston L = 34 mm (pipetage de 1200 µl)

- L’aspiration ou la distribution de liquide se fait par incrément de 10 µl (10 mm3)

- Pour la solution 2, le pas de la vis sera de 0.5 mm

- Le contrôle du moteur s’effectue par l’intermédiaire du capteur

- Question : Entre les trois solutions proposées pour réaliser le système de transformation de mouvement, laquelle est la plus pertinente ? Compléter le tableau de décision du document réponse.

## Répondre sur le document réponse DR1

FT 11 - Activité 2 : Choix du moteur

Données

- Des expériences ont permis de connaître l’effort résistant pour manœuvrer le piston dû à l’étanchéité nécessaire entre le corps et le piston pour assurer un bon pipetage.

- Système de transformation de mouvement retenu : système vis - écrou

Moteur

à  courant continu

Réducteur

Capteur de position angulaire

Système de blocage

Système Vis - Ecrou

Piston de la pompe

Pignon moteur : Z1= 13

Roue : Z2= 35

Rendement 1 : 0.95

Pas de la vis : p= 0.5 mm

Rendement 2 : 0.25

Course piston : L= 34 mm

Durée : t= 2 s

Effort sur le piston : F= 6 N

- Question : En prenant en compte le rapport de transmission du réducteur et la vitesse de rotation de la vis, déterminer la fréquence de rotation du moteur, notée Nm.

## Répondre sur Copie

- Question : Déterminer le couple moteur, noté Cm.

## Répondre sur Copie

- Question : Choisir un moteur parmi ceux proposés dans les documents techniques.

## Répondre sur Copie

FT2 - Activité 3 : Contrôler le sens de rotation du moteur

Il est nécessaire de commander le moteur dans les deux sens de rotation, une première étude a permis de choisir une structure de type « pont en H » à transistors qui sera commandée par le microcontrôleur.

Données

- On supposera que notre moteur sera alimenté sous une tension de 6V et qu'il consommera au maximum un courant de 130mA.

- On envisage une série de 5000 produits.

- On estime le coût d’étude horaire à 60 €.

- On donne les temps d’étude pour chaque solution :

- ZHB6718 : 		3 heures

- SI9986 : 		1 heure

- BCX68 et BCX69 : 	8 heures

- On fait l’hypothèse que les différences d’encombrement sont négligeables et que les coût de fabrication des cartes électroniques sont quasi identiques.

- Question : En s'aidant des caractéristiques électriques du microcontrôleur, justifier la nécessité d'interfacer le moteur au microcontrôleur par l'intermédiaire d'un pont en H à transistors.

## Répondre sur Copie

- Question : Choisir la solution la mieux adaptée prenant en compte les critères suivants :

- Performances électriques

- Coût

## Répondre sur Copie

FT21 - Activité 4 : Commander le moteur

Au niveau du microcontrôleur on prévoit d'utiliser quatre sorties logiques pour la commande du pont en H. Les signaux des quatre sorties seront nommés respectivement A, B, C et D. En fonction du sens de rotation désiré ces signaux devront prendre les états logiques donnés dans le tableau ci-dessous:

|  | Sens horaire | Sens anti-horaire |
| --- | --- | --- |
| A | 0 | 1 |
| B | 1 | 0 |
| C | 0 | 1 |
| D | 1 | 0 |

- Question : En s'aidant de ce tableau, compléter sur le Document DR1 les liaisons entre le microcontrôleur et le pont en H.

Répondre sur le document réponse DR1

FT31 - Activité 5 : Conception du système de détection de la position du piston

Pour déterminer le volume aspiré ou distribué, il faut détecter la position du piston. La détection est réalisée par un capteur angulaire de position.

Une première étude a permis de choisir une solution basée sur une roue avec x lamelles axiales associée avec un réflecteur. Cet ensemble est en sortie du réducteur.

Un capteur optique à réflexion est fixé sur la carte électronique afin de transmettre les informations au microcontrôleur.

Capteur angulaire de position :

roue

réflecteur

Une entrée logique du microcontrôleur (signal POS_ROUE) est utilisée pour récupérer l'information issue du capteur optique à réflexion.

- Question : Compléter l’extrait de schéma structurel du Document DR2 afin d'obtenir un niveau logique haut quand le capteur est face à une partie non-réfléchissante de la roue et un niveau logique bas quand le capteur est face à une partie réfléchissante.

## Répondre sur le document réponse DR2

Sachant que l'on désire pouvoir distribuer une quantité de liquide de 50µl à 1200µl par incrément de 10µl, on souhaite définir l'angle de rotation minimal de la roue. La tolérance acceptée sur les 10 µl est de 1,8 µl. Connaissant cette angle on pourra  en déduire le nombre de fenêtres présentes sur la roue.

Données

- 1,8µl = 1,8 mm3

- Pas de la vis : p = 0.5 mm

- Rayon intérieur du corps de pompe : R = 3,35 mm

- Définition d’une fenêtre : elle est composée d’un secteur opaque et d’un secteur réfléchissant. Les deux sont de géométrie identique.

- Questions : Déterminer le déplacement du piston correspondant à l’aspiration ou à la distribution de 1.8 mm3 de liquide.

Déterminer l’angle de rotation minimal de la roue.

En déduire le nombre de fenêtres.

## Répondre sur Copie

FT4 - Activité 6 : Conception d’un système permettant de ne pas altérer la dose distribuée

L’arrêt de la distribution est réalisé par la mise hors tension du moteur et le blocage de la chaîne cinématique au niveau du capteur angulaire de position.

Le capteur angulaire de position est celui déterminé dans l’activité précédente.

Le système de blocage est un électroaimant miniature.

Problème posée :

Lors d’essai sur une maquette, il a été constaté le problème suivant :

- Le réducteur continue de tourner et provoque la détérioration du système de blocage par obstacle.

- Question : Quel système mécanique faut-il interposer dans la chaîne de transmission de mouvement et à quel niveau de celle-ci afin d’annuler le problème évoqué précédemment ?

## Répondre sur Copie

- Question : Faites un schéma technologique montrant la constitution de la solution proposée.

## Répondre sur Copie

FT1 - Activité 7 : Recherche d’une solution pour la liaison piston - cylindre

- Question : Concevoir à main levée la liaison glissière Piston – Cylindre de la pompe du schéma cinématique retenu.

## Nota : Le candidat veillera à représenter sa conception de la façon la plus compréhensible possible. A cet effet, toute vue supplémentaire pourra être ajoutée.

## Répondre sur le document réponse DR3

FT1 - Activité 8 : Conception de la liaison rotule

Données

- Schéma cinématique retenu

- La liaison rotule est réalisée par un roulement à une rangée de billes à contact radial

- Roulement : d =  4 mm, D =  9 mm, B = 2.5 mm

- Question : Concevoir à main levée la liaison rotule entre la vis et le réflecteur. Ce dernier est l’élément fixe de la conception.

## Nota : Le candidat veillera à représenter sa conception de la de la façon la plus compréhensible possible. A cet effet, toute vue supplémentaire pourra être ajoutée.

## Répondre sur le document réponse DR4

FT32 - Activité 9 : Gestion de la purge automatique

En dehors du clavier de sélection des vitesses d'aspiration et de distribution du volume, nous prévoyons l'ajout d'une touche Start qui déclenche toutes les opérations mécaniques: aspiration et distribution de liquide. Lors d'une aspiration, la pipette aspire toujours un volume supérieur (d'environ 20µl) à celui programmé afin d'assurer un volume de distribution correct. En fin de distribution, la pipette peut purger automatiquement ou pas le surplus restant. Ce choix se fait à l'aide de la touche Start.

- Question : En s'aidant de l’extrait de schéma structurel de câblage de la touche Start donné ci-dessous, compléter le tableau du document réponse DR5 indiquant le niveau logique du signal START quand la touche est enfoncée et quand elle est relâchée.

## Répondre sur le document réponse DR5

Un cycle d'aspiration et distribution se déroule de la manière suivante:

- l'utilisateur appuie puis relâche la touche Start: aspiration du volume programmé (augmenté de 20µl);

- l'utilisateur appuie à nouveau sur la touche Start: distribution du volume programmé;

- si à la fin de la distribution la touche Start est relâchée, la pipette effectue la purge du volume en surplus, sinon elle attend que la touche Start soit relâchée pour effectuer la purge.

- Question : Compléter l'organigramme de gestion d'un cycle donné en Document DR5.

## Répondre sur le document réponse DR5

- Etude de la fonction FC1	(Alimenter en énergie)

FT6 - Activité 10 : Choix des accumulateurs

Nous voulons pouvoir assurer une autonomie d’une journée avec recharge en fin de cette journée d’utilisation. Une journée d’utilisation correspond à 500 cycles de pipetage (un cycle = une aspiration + une distribution avec purge comprise).

Un cycle type présentera un temps d'aspiration de 3s et un temps de distribution purge comprise d'une durée de 3s.

Données

- L'électronique (afficheur, microcontrôleur, etc.) consomme un courant moyen de 3mA;

- Le moteur consomme en moyenne durant un cycle 60mA;

- L'électroaimant utilisé pour bloquer ou débloquer la roue codeuse consomme 80mA en mode déblocage.

- Question : Calculer la capacité nominale des accumulateurs nécessaire pour assurer l’autonomie désirée.

## Répondre sur Copie

- Question : Choisir en justifiant le nombre et le type d'accumulateurs.

## Répondre sur Copie

- Les accumulateurs choisis sont directement disponibles chez le constructeur sous forme de « pack ».

Un pack d’accumulateurs est un assemblage de plusieurs accumulateurs formant ainsi un seul élément, parfois appelé bloc, présentant une seule borne positive et une seule borne négative. L’utilisation d’un pack simplifie l’intégration de la source d’énergie électrique dans de nombreux appareils.

Question : Choisir le pack d'accumulateurs.

Répondre sur Copie

FT72 - Activité11 : Accéder facilement au bloc accus

Données

- La recharge des accumulateurs se fait par l’intermédiaire d’un connecteur extérieur, donc sans ouverture de la trappe.

- La trappe est utile pour changer le bloc accus.

- Forme générale du boîtier accueillant la trappe. Des modifications « légères » sont permises hors les zones réservées.

Formes préliminaires du corps inférieur du boîtier issu de la maquette d’essai

Trous pour passage de vis maintenant les deux parties du boîtier

Emplacement trappe

- Question : Concevoir à main levée la trappe recouvrant les accumulateurs.

## Nota : Le candidat veillera à représenter sa conception de la de la façon la plus compréhensible possible. A cet effet, toute vue supplémentaire pourra être ajoutée.

## Répondre sur le document réponse DR6

BTS – CONCEPTION et INDUSTRIALISATION en MICROTECHNIQUES

SESSION 2010

Épreuve E4

Durée : 4 heures

Coéfficient : 2

MICRO-PIPETTE DE LABORATOIRE

DOSSIER DOCUMENTS RÉPONSES

Ce dossier comporte  documents repérés

- DR1 : Choix chaîne cinématique et Liaisons pont H

- DR2 : microcontrôleur et capteur optique

- DR3 : Liaison glissière

- DR4 : Liaison rotule

- DR5 : Etat logique du signal Start et organigramme

- DR6 : Conception de la trappe

1) Choix de la chaîne cinématique

Noter de 1 à 3 chaque critère pour chaque solution

1 : peu favorable, 2 : favorable, 3 : trés favorable

| Critères | Solution 1 | Solution 2 | Solution 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Enconbrement |  |  |  |
| Résolution |  |  |  |
| Complexité |  |  |  |
| Total |  |  |  |

Encombrement :	prendre en compte la course du piston .....

Résolution:	prise en compte de la précision du déplacement pour obtenir un incrément de 10 µl

Complexité:	nombre de pièces par exemple...

Solution retenue et pourquoi? :

7 ) Liaisons entre microcontrôleur et pont en H

BTS CIM – Micro pipette de laboratoire	Repère	DR1

8) Compléter l’extrait de schéma structurel

BTS CIM – Micro pipette de laboratoire	Repère	DR2

12) Concevoir à main levée la liaison glissière Piston – Cylindre de la pompe

Formes préliminaires des différents composants issus de la maquette d’essai

Vis

Piston

Joint

Corps de pompe

 5.64

BTS CIM – Micro pipette de laboratoire	Repère	DR3

13) Concevoir à main levée la liaison rotule entre la vis et le réflecteur.

Ech : 6 :1

Vis

Vis

Réflecteur

Roue codeuse

Roue

BTS CIM – Micro pipette de laboratoire	Repère	DR4

14) En s'aidant de l’extrait de schéma structurel de câblage…

| Etat touche Start | Enfoncée | Relâchée |
| --- | --- | --- |
| Etat logique signal START |  |  |

15) Compléter l'organigramme de gestion d'un cycle…

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

Début

Aspiration

volume+20µl

Fin

Purge

Lecture

START

BTS CIM – Micro pipette de laboratoire	Repère	DR5

19) Concevoir à main levée la trappe recouvrant les accus.

Emplacement pour modification boîtier

Emplacement pour conception de la trappe

Zone non modifiable,

Réservé pour d’autres fonctions

BTS CIM – Micro pipette de laboratoire	Repère	DR6