Démarche de spécification – Exemple

Produit support : Sonde d’échographie

Extraits du cahier des charges fonctionnel

Enoncé du besoin :

Permettre à un vétérinaire d’obtenir une image échographique par examen externe de l’animal

Fonctions de service :

Animal

Vétérinaire

FP1

FC1

Sonde d’échographie

FC4

FC2

Milieu ambiant

Boitier de contrôle

FC3

FP1 : Permettre un positionnement par rapport à l’animal par le vétérinaire.

FC1 : Emettre et recevoir un signal ultrasonique en direction de l’animal.

FC2 : Transmettre les données au boitier de contrôle.

FC3 : Recevoir l’énergie du boitier de contrôle.

FC4 : Résister au milieu ambiant.

Contraintes économiques :

- Quantité annuelle : 5000 unités

- Coût de revient inférieur à 700 €

Principe de fonctionnement :

- Utilisation d’un transducteur oscillant

 demi angle de balayage : θ = 45°

 fréquence de balayage : 10 Hz

- Transducteur  noyé dans un liquide spécial pour transmission des ultrasons

- Moteur électrique CC, logé dans le boitier de la sonde, alimenté en 5 Volts

- Une came, dont le doigt est logé dans une rainure du support de transducteur, assure le mouvement de balayage de celui-ci ( balayage :  θ )

x

y

z

Moteur

Came

Rainure

Transducteur

Ensemble

carter

θ

θ

Support de

transducteur

Ensemble

transducteur

La démarche de spécification est appliquée à une pièce de l’ensemble transducteur ; le support de transducteur.

Etape A : Recherche des conditions fonctionnelles de niveau 1

Ensemble transducteur

Ensemble

came

Ensemble

carter

Liaison

pivot

Liaison came spatiale

Graphe des

liaisons :

Schéma

x

y

z

Ensemble transducteur

Moteur

Ensemble came

Ensemble carter

Transducteur

Moteur

x

y

θ

θ

Cf 2.6

Cf 1.2

Cf 1.1

Cf 2.3

Cf 2.4

Cf 2.5

Cf 2.1

(1)

(2)

Flux d’énergie :

Cf 2.2

cinématique :

1, 2  : axes définis par le carter

(1)

(2)

### Bilan des conditions fonctionnelles de niveau 1

| Fonctions techniques | Types de C. f. | Conditions fonctionnelles | Valeurs |
| --- | --- | --- | --- |
| Ft1 : Assurer la liaison pivot avec l’ensemble carter | C.f. de liaison | Cf 1.1 : jeu radial dans la liaison pivot Cf 1.2 : jeu axial dans la liaison pivot | Compatibles avec le fonctionnement du transducteur et de la came spatiale |
| Ft2 : Transformer le mouvement de rotation continu en mouvement de rotation alternatif | Cf de performance | Cf 2.1 : demi angle de balayage | +1° 0 θ = 45° |
|  | Cf de flux (voir flux sur schéma précédent) | Cf 2.2 : décalage maxi des axes 1 / 2 Cf 2.3 : perpendicularité entre 1 et 2 Cf 2.4 : jeu dans la liaison ponctuelle bilatérale Cf 2.5 : décalage maxi entre le plan médian du contact bilatéral et l’axe 2 Cf 2.6 : décalage maxi entre le plan de balayage et l’axe 1 | < 0,05 90°  0,5° 0,04 maxi 0,3 maxi  0,5 mm |

Etape A : Recherche des conditions fonctionnelles de niveau 2

Schéma technologique de l’ensemble transducteur :  (Rappel : Pièce à spécifier : Support de transducteur)

y

x

y

z

Support de transducteur

Fils

Rondelle de protection

Entretoise

Transducteur

Axe

Collé

Collé

Collé

Collé

Cf 21.1

Cf 21.2

Cf 20.1

Cf 20.2

Cf 21.3

Cf 22.1

Cf 21.4

Cf 21.5

Support de transducteur

Axe

Rondelle de protection

Contact

Cyl. / Cyl.

Fils

Transducteur

Contacts

Plan / Plan

+

Cyl. / Cyl.

Contact

Plan / Plan

Graphe des contacts :

# Bilan des conditions fonctionnelles de niveau 2

| Fonctions techniques | Conditions fonctionnelles | Valeurs |
| --- | --- | --- |
| Ft20 : Assurer les MIP et MAP de l’axe | Cf 20.1 : jeu radial nécessaire au collage Cf 20.2 : longueur mini de contact entre les 2 surfaces cylindriques | +0,05 < Cf 20.1 < +0,1 L / d > 3 |
| Ft21 : Assurer les MIP et MAP du transducteur | Cf 21.1 : jeu radial de montage Cf 21.2 et Cf 21.3 : conditions d’obtention d’une surface mini de collage pour résister aux effets dynamiques Cf 21.4 : position angulaire pour passage libre des fils Cf 21.5 : décalage axe transducteur / 2 | 0,1 maxi 0,2 maxi  2° 1 maxi |
| Ft22 : Assurer les MIP et MAP de la rondelle de protection | Cf 22.1 : dimension mini de la zone de protection des fils | Fonction du choix définitif de la solution technique |

#### Etape A : Recherche des conditions fonctionnelles de niveau 3

Cf 30.1

Cf 30.2

Cf 30.3

Cf 30.4

Cf 31.1

Cf 33.1

Cf 30.5

Tracé de la solution technique :  (Rappel : Pièce à spécifier : Support de transducteur, pièce 3)

# Bilan des conditions fonctionnelles de niveau 3

| Fonctions techniques | Conditions fonctionnelles | Valeurs |
| --- | --- | --- |
| Ft30 : autoriser le mouvement de l’ensemble transducteur | Cf 30.1 : condition de non contact entre le support de transducteur et la came Cf 30.2 : condition de non collision entre le doigt d’entrainement et le fond de la rainure Cf 30.3 : condition de non contact entre le transducteur et le dôme Cf 30.4 : condition de non collision entre le transducteur et le dôme en position limite de balayage Cf 30.5 : condition de non contact entre la rondelle de protection et la came | 0,5 mini 1 mini (défini par simulation) 1 mini 1 mini 1 mini |
| Ft31 : résister aux efforts de contact avec le doigt | Cf 31.1 : longueur mini de la ligne de contact | 1 mini (défini par simulation) |
| Ft32 : résister à l’usure par frottement avec le doigt | Cf 32.1 : état de surface Cf 32.2 : dureté superficielle Cf 32.3 : facteur de frottement entre les matériaux en contact | Résultats d’essais Ra maxi : 0,8 HV mini : 25  < 0,1 |
| Ft33 : garantir l’appui pour le collage | Cf 33.1 : condition de non double contact | 0,5 mini |

Etape B : Hiérarchisation des surfaces fonctionnelles de la pièce 3

- Recherche des surfaces fonctionnelles de la pièce 3, répondant aux conditions fonctionnelles

Rappel :     	1 : axe de la platine 12

2 : axe du boitier 9

Surfaces fonctionnelles de niveau 1 :

Cf 1.1 et Cf 1.2 ne font pas intervenir les surfaces de la pièce 3

Cf 2.1 fait intervenir S1, S2 et S3 :

1

2

7

10

3

Cf21

S1 : alésage

S2, S3

S1

S2

S3

Cf 2.2 et Cf 2.3 ne font pas intervenir de surfaces de la pièce 3

2

10

7

9

Cf22, Cf23

14

13

12

11

Cf 2.4 fait intervenir S4 et S5 et Cf 2.5 fait intervenir S1, S4 et S5 :

3

6

Cf24

S4, S5

6

3

3

9

7

10

Cf25

S1

Remarque : le plan médian de la rainure de 3 est défini par S4 et S5.

S1

S2

S3

S4

S5

Cf 2.6 fait intervenir les surfaces  S3 et S6

Cf 2.6

12

1

3

5

Cf26

8

7

9

14

13

S3

S6

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Surfaces fonctionnelles de niveau 2 :

La prédétermination du matériau et du procédé est faite à ce niveau.

(voir étude d’industrialisation avec le logiciel CES)

Cf 20.1 et Cf 20.2 font intervenir la surface S1 de la pièce 3

Cf 21.1 fait intervenir la surface S1

Cf 21.2 et Cf 21.3 font intervenir la surface S2 limitée par S3 et S6

Cf 21.4 fait intervenir le groupe de surfaces GS7 et S1

Cf 22.1 ne fait pas intervenir de surface sur la pièce 3

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S6

GS7

Surface

cylindrique

Surfaces fonctionnelles de niveau 3 :

Cf 30.1

Cf 30.2

Cf 30.3

Cf 30.4

Cf 31.1

Cf 33.1

Cf 30.5

Cf 30.1 fait intervenir la surface S8

Cf 30.2 fait intervenir la surface S9

Cf 30.3 et Cf 30.4 font intervenir les surfaces S1 et S3

Cf 30.5 ne fait pas intervenir de surface sur la pièce 3

Cf 31.1 fait intervenir S1, S4, S5 et S8

Cf 32.1, Cf 32.2, Cf 32.3 font intervener S4 et S5

Cf 33.1 fait intervenir S10

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S6

GS7

Surface

cylindrique

S8

S8

S9

Surface

sphérique

S10

Récapitulatif des fonctions techniques et surfaces fonctionnelles associées

| Niveau 1 Fonctions techniques à satisfaire | Conditions fonctionnelles | Chiffrage | Surfaces fonctionnelles |
| --- | --- | --- | --- |
| Ft1 : Assurer la liaison pivot avec l’ensemble carter | Cf 1.1 : jeu radial dans la liaison pivot Cf 1.2 : jeu axial dans la liaison pivot | Compatibles avec le fonctionnement du transducteur et de la came spatiale +1° 0 | Cf 1.1 et Cf 1.2 ne font pas intervenir les surfaces de la pièce 3 |
| Niveau 2 Ft2 : Transformer le mouvement de rotation continu en mouvement de rotation alternatif | Cf 2.1 : demi angle de balayage Cf 2.2 : décalage maxi des axes 1 / 2 Cf 2.3 : perpendicularité entre 1 et 2 Cf 2.4 : jeu dans la liaison ponctuelle bilatérale Cf 2.5 : décalage maxi entre le plan médian du contact bilatéral et l’axe 2 Cf 2.6 : décalage maxi entre le plan de balayage et l’axe 1 | θ = 45° < 0,05 90°  0,5° 0,04 maxi 0,3 maxi  0,5 mm | S1, S2 et S3 Cf 2.2 et Cf 2.3 ne font pas intervenir de surfaces de la pièce 3 S4, S5 S1, S4 et S5 S3 et génératrice de S6 |
| Ft20 : Assurer les MIP et MAP de l’axe | Cf 20.1 : jeu radial nécessaire au collage Cf 20.2 : longueur mini de contact entre les 2 surfaces cylindriques | +0,05 < Cf 20.1 < +0,1 L / d > 3 | S1 S1 |
| Ft21 : Assurer les MIP et MAP du transducteur | Cf 21.1 : jeu radial de montage Cf 21.2 et Cf 21.3 : conditions d’obtention d’une surface mini de collage pour résister aux effets dynamiques Cf 21.4 : position angulaire pour passage libre des fils Cf 21.5 : décalage axe transducteur / 2 | 0,1 maxi 0,2 maxi  2° 1 maxi | S1 S2, S3, S6 GS7, S1 S3, S1 |
| Ft22 : Assurer les MIP et MAP de la rondelle de protection | Cf 22.1 : dimension mini de la zone de protection des fils | Fonction du choix définitif de la solution technique | Cf 22.1 ne fait pas intervenir de surface sur la pièce 3 |
| Ft30 : autoriser le mouvement de l’ensemble transducteur Niveau 3 | Cf 30.1 : condition de non contact entre le support de transducteur et la came Cf 30.2 : condition de non collision entre le doigt d’entrainement et le fond de la rainure Cf 30.3 : condition de non contact entre le transducteur et le dôme Cf 30.4 : condition de non collision entre le transducteur et le dôme en position limite de balayage Cf 30.5 : condition de non contact entre la rondelle de protection et la came | 0,5 mini 1 mini (défini par simulation) 1 mini 1 mini 1 mini | S8 S9 S1, S3 S1, S3 Cf 30.5 ne fait pas intervenir de surface sur la pièce 3 |
| Ft31 : résister aux efforts de contact avec le doigt | Cf 31.1 : longueur mini de la ligne de contact | 1 mini (défini par simulation) | S1, S4, S5 et S8 |
| Ft32 : résister à l’usure par frottement avec le doigt | Cf 32.1 : état de surface Cf 32.2 : dureté superficielle Cf 32.3 : facteur de frottement entre les matériaux en contact | Ra maxi : 0,8 Résultats d’essais HV mini : 25  < 0,1 | S4 et S5 |
| Ft33 : garantir l’appui pour le collage | Cf 33.1 : condition de non double contact | 0,5 mini | S10 |

Hiérarchisation des surfaces fonctionnelles de la pièce 3, répondant aux conditions fonctionnelles

génératrice du cylindre

La hiérarchisation des surfaces fonctionnelles s’effectue en recensant d’abord les SF par niveaux puis en utilisant les critères ci-dessous :

  - Nb de fonctions concernées par la surface

  - IT de la condition + nb de pièces intervenant (voir graphes des contacts) + compatibilité avec les procédés

  - Etendue de la surface

Au niveau 1 :

S1, S2, S3, S4 et S5 interviennent deux fois dans l’obtention des CF, S6 une seule fois

Choix :

  - S1 : 1ère surface à spécifier (critère d’étendue de surface prioritaire ici)

  - S2 : 2ième surface à spécifier (critère d’étendue de surface)

  - S3 : 3ième surface à spécifier

  - S4 et S5 : 4 et 5ième surface à spécifier

  - S6 : 6ième « surface » à spécifier

Au niveau 2 :

  - GS7

Au niveau 3 :

S8 intervient deux fois, S9 et S10 une seule fois

Choix :

  - S8

  - S10 : critère d’IT

  - S9

Résultat de la hiérarchisation des surfaces fonctionnelles :

S1, S2, S3, S4+S5, S6     GS7S8, S10, S9

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Etape C : Choix et mise en place des spécifications

| Surfaces fonctionnelles | Surfaces de mise en position relative  références spécifiées | Spécifications nécessaires à l’obtention de Conditions Fonctionnelles |
| --- | --- | --- |
| S1 | aucune | Diamètre, longueur mini |
|  |  | Rugosité |
| S2 | S1 è A | Position, parallélisme : localisation |
|  |  | Diamètres extérieur mini et intérieur maxi |
|  |  | Rugosité |
| S3 | Réf. primaire S2  B | Localisation |
|  | Réf. secondaire S1  A |  |
|  |  | Diamètre mini /maxi |
| S4+ S5 | S1 A S2 B | Symétrie plan médian Distance mini Maxi S4-S5 Perpendicularité |
|  |  | Rugosité |
| S6 | Réf. primaire S1 A Réf. secondaire S3C | localisation |
| GS7 | S3 C ; S2 B S1 A | Largeur mini Localisation des fonds de rainure Localisation angulaire |
| S8 | Réf. primaire S1A Réf. secondaire S6 D | Forme et position de la surface sphérique |
| S10 | S2  B | Localisation |
| S9 | S1  A | Localisation |