DYNAMOMETRE

NF EN ISO 13936-2

La résistance dynamométrique d’une couture

- BUT :

La présente partie de l'ISO 13936 spécifie une méthode pour déterminer la résistance

au glissement de l'ensemble des fils d'une étoffe tissée, au niveau des coutures.

Domaine d'application :

- toutes les étoffes qui constituent des articles d'habillement ou d'ameublement

- aux étoffes extensibles (y compris celles qui contiennent des fils élastomères).

- ÉPROUVETTE :

Dimensions : 200 X 100 mm

Nombre :   5 éprouvettes en trame pour le glissement des FILS DE CHAINE.

5 éprouvettes en chaîne pour le glissement des FILS DE TRAME.

Disposition du tracé des éprouvettes en chaîne et en trame.

150 mm

150 mm

Lisière

Éviter les parties pliées, froissées ou comportant des lisières.

- CONDITIONNEMENT :

L'essai est effectué dans l'atmosphère normale :

- Température : 20° C +/- 2° C

- Humidité relative : 65 % +/- 2 %

- PRINCIPE :

Une bande d'étoffe est pliée en deux dans le sens de la largeur; puis cousue parallèlement à la pliure, à une distance de 20mm.

L’éprouvette est ensuite prélevée à 12 mm de la ligne de couture en découpant les deux couches d’étoffe.

Elle est découpée près de la pliure et soumise à une force perpendiculairement à la couture à l'aide des pinces pour essai d'arrachement, puis l'ampleur de l'ouverture de la couture est mesurée.

Préparation des coutures :

- Fil à coudre habillement : TEX = 45 (±5)

- Nm de l’aiguille : 90

- Nombre de point / cm : 5

- Type de machine : 301 = point noué 1 aiguille

- MODE OPERATOIRE:

- Mettre l'appareil en marche

- Régler la distance entre les pinces 100mm (±1 mm) l’une de l’autre

- Effectuer la remise à ZERO

- Sélectionner la référence de la norme à utiliser

- Choisir le sens de l’essai (chaîne sur trame ou trame sur chaîne)

- Mettre en place l’éprouvette :

 Fixer l'éprouvette symétriquement dans les pinces de telle sorte que la couture soit

située à mi-distance des bords des deux pinces et parallèle à ces dernières.

- Lancer l’essai :

 La charge exercée sur l'éprouvette augmente progressivement jusqu'à la valeur

appropriée (voir Tableau), à une vitesse d'allongement constante de (50± 5) mm /min

TABLEAU DES CHARGES

| Types d’étoffes | Charge appliquée |
| --- | --- |
| Tissu d’habillement ≤ 220 g/m² | 60 N |
| Tissu d’habillement > 220 g/m² | 120 N |
| Tissu d’ameublement | 180 N |

- Une fois la force maximale atteinte :

 La charge appliquée sur l’éprouvette est immédiatement ramenée à 5 N à une vitesse d'allongement constante de (50± 5) mm /min.

Mesurer la largeur de l’ouverture de couture à l’endroit le plus large à 1 mm près.

Elle s’effectue perpendiculairement à la couture.

- Compléter le PV

- EXPRESSION  DES  RESULTATS:

Calculer à 1 mm près, les valeurs moyennes de glissement des fils de chaîne et des fils de trame qui caractérisent l’ouverture de couture mesurée.

En cas de détérioration du tissu ou de la couture rendant impossible le mesurage du glissement, exprimer le résultat comme un échec.

Définitions:

Glissement des fils, glissement des coutures : mouvement des fils de trame sur les fils de chaîne d'un tissu (ou des fils de chaîne sur les fils de trame) sous l'effet d'une traction

NOTE Le glissement des coutures est une propriété du tissu qu'il convient de ne pas confondre avec la résistance des coutures.

Glissement des fils de chaîne : glissement des fils de chaîne sur les fils de trame, les fils de chaîne étant perpendiculaires au sens de traction.

Glissement des fils de trame : glissement des fils de trame sur les fils de chaîne, les fils de trame étant perpendiculaires au sens de traction.

- APPAREILLAGE :

DESCRIPTIF DU DYNAMOMETRE

3

7

2

1

6

4

5

| 7 | Support accessoire |
| --- | --- |
| 6 | Butée haute réglable |
| 5 | Capteur de force |
| 4 | Attache inférieur |
| 3 | Attache supérieur |
| 2 | Panneau de contrôle |
| 1 | Mise sous tension |
| Rp | CARACTERISTIQUES |

| DESCRIPTIF DE PUPITRE 6 | Réglage vitesse |
| --- | --- |
| 5 | Bouton activation |
| 4 | signal mise sous tension |
| 3 | DOWN : descendre la mâchoire supérieure |
| 2 | UP : monter la mâchoire supérieure |
| 1 | Bouton ARRET URGENCE |
| Rp | CARACTERISTIQUES |

1

6

5

4

2

3