| FICHE DE GUIDANCE | LE DYNAMOMETRE NF EN ISO 13936-2 |
| --- | --- |

| PROCEDURE D’ALLUMAGE |  |
| --- | --- |
| - Allumer LE DYNAMOMETRE : bouton situé à l’arrière gauche de l’appareil - Appuyer sur bouton vert sous l’arrêt d’urgence - Allumer l’ordinateur et le le logiciel TENSOLAB |  |
| PROCEDURE DE REMISE A ZERO |  |
| - CONNECTER le Dynamomètre : - Appuyer sur CONNEXION L’information de demande « mettre à ZERO » apparaît |  |
| - Déterminer un écart de sécurité : (à l’aide d’une règle) - Descendre les mâchoires à 100 mm de distance l’une de l’autre en appuyant sur DOWN (panneau de contrôle : commande dynamomètre) jusqu’à l’arrêt. Puis CANCEL pour valider - Inscrire 100,0 dans la fenêtre QUOTA ZERO et valider - Valider la confirmation du bon réglage |  |
| PROCEDURE D’ESSAI |  |
| CHOIX DE L’ESSAI - Sélectionner mode : COUTURES - Sélectionner la référence de norme à utiliser dans le menu déroulant à côté de l’épreuve : exemple : ISO 13936/2 Glissement fils sur coutures – Charge Fixe - Appuyer sur NOUVELLE EPREUVE - Valider pour « libérer le capteur » - Vérifier les informations de réglages : → lorsque l’on sélectionne une norme pré défini dans la partie épreuve, les données affichées ne doivent pas être changées : - longueur de l’échantillon - vitesse de la traverse - vitesse du…………. - Valider : OK - Dans la fenêtre « pré chargement manuel» choisir le sens de l’essai : « trame sur chaîne ou chaîne sur trame»  Placer une éprouvette entre les mâchoires  Serrer avec l’outil prévu - Lancer le 1er ESSAI / OK ESSAI Photo mise en place échantillon : | Photo outils de serrage : |

| INDICATION PENDANT L’ESSAI La mâchoire supérieure remonte à la vitesse réglée jusqu’à 60N. Une fois la force maximale atteinte, la charge appliquée sur l’éprouvette est immédiatement ramenée à 5N.  mesurer la largeur de l’ouverture de couture à l’endroit le plus large à 1 mm près  inscrire la mesure |  |
| --- | --- |
| - A la fin du 1er essai : - répéter les opérations 14 et 15 pour chaque essai nécessaire, valider OK - quand la série est terminée appuyer sur CANCEL pour arrêter la procédure |  |
| ENREGISTER L’EPREUVE |  |
| - Appuyer sur bouton « ENREGISTER EPREUVE » - Remplir la partie « introduction d’une nouvell…» : Code classe :………….. Code de l’épreuve : ……….. |  |
| IMPRIMER LES RESULTATS |  |
| - En bas du tableau d’enregistrement épreuve, appuyer sur PRESENTATION - Choisir la présentation et le format d’affichage du rapport et imprimer. |  |
| ETEINDRE LE MATERIEL |  |
| - Appuyer sur « Fin d’épreuve » - Appuyer sur connexion et éteindre. |  |
| RECHERCHER DES ESSAIS ARCHIVES |  |
| - Appuyer sur « Cherche épreuve » en bas du tableau - Indiquer les paramètres de recherche : - Sélectionner NORME utilisée : ISO 139... - Code client - Code de l’épreuve - Date de début et fin - Pour afficher l’épreuve : appuyer sur « NEMENTATION DU FIL » - La liste correspondante trouvée s’affiche - Sélectionner puis ouvrir OK - Charger les résultats archivés |  |
| AFFICHAGE MOYENNE DES RESULTATS Résultats SENS CHAINE │ Résultats SENS TRAME ------ LEGENDE : F (N) = FORCE en Newton All (%) = porcentage d’allongement de l’échantillon | CHARGER EPREUVE pour afficher le tableau et graphique des résultats enregistrés allongement en mm |