Tenso-Lab 3 - Code 2512 A

Dynamomètre électronique semi-automatique pour tissus, rubans, ficelles fils etc.

Mono colonne ce système mesure la Force et l’Allongement Constant.

Remise à zéro automatique après chaque test.

Pré-tension automatique sur l’échantillon en cours- Distance entre pinces réglable de 50 à 500 mm-

Vitesse de traction réglable de 10 à 500 mm/mn avec retour de la pince mobile à vitesse maximum.

Tenso-Lab 3 est directement piloté par un PC et un logiciel développé par Mesdan qui permet un contrôle précis de son

Fonctionnement et donne à l’opérateur la possibilité de réaliser automatiquement, un grand nombre de mesures et essais selon les normes internationales les plus récentes (ISO – ASTM – DIN – M. & S.). La base intègre de nombreux programmes d’essais, pour des applications diverses : traction, compression, glissement des coutures, cycle hystérésis, adhérence et

Déchirure, élasticité etc. Tous ces essais sont exécutés selon des normes spécifiques ou d’après un cahier des charges internes sous un environnement Windows.

De nombreux accessoires sont disponibles :

Une vaste gamme de mâchoires à serrages mécaniques et pneumatiques pour fils, étoffes etc.

Différentes cellules de charge interchangeables peuvent être choisies parmi les modèles suivants :

2 daN à 300 daN•

Niveau de précision de la cellule de charge 0,05 %.

Inclus Le logiciel Mesdan Lab de contrôle et de pilotage

est constamment mis à jour, avec la coopération des le plus grands

Laboratoires textiles et intègre dans sa base la plupart des essais sur textile et fil.

- Facile d’utilisation

- Ouvert vers les logiciels d’application les plus communs (Excel-Word etc.).

- En conformité avec l’ensemble des normes textiles actuelles

- Il fonctionne avec les systèmes opérationnels les plus récents et

Peut être installé sur un IBM PC ou compatible, avec la configuration minimum requise.

Le logiciel est composé de trois sections principales :

Le programme de contrôle, le programme de stockage de données, le programme pour les foncions courantes.

Différents Modules d'application.

L'opérateur peut exécuter les tests génériques existants dans la base, Créer ses propres tests, ou exécuter des tests choisis dans le module des normes textiles spécifiques

Multiples choix d’affichage graphiques et résultats.

Création simple de la fiche de rapport d essais.

Un guide en ligne est disponible.

Aprés avoir bien installé le logiciel mesdanlab, bien inseré la clé de licence dans le port usb.

Verifier la bonne communication de l’ensemble !

Appuyer sur le bouton connection

Cette opération est demandé à chaque connection  Dynamomètre au PC . Donc aprés chaque sortie programme.

Le réglage du zero Tensolab est, le reglage minimum de securité entre machoires affin d’ éviter le contact entre machoires .  OK

Déterminer un écartement de sécurité de  100 mm  à laide d’une regle .

Pour baisset les attaches supérieurs à l’écartement souhaité Utiliser les boutons DOWN sur le batis

Confirmer 100.0 mm puis OK

Confirmation du bon réglage du Zero !

Choix de l’essai:

si traction,selection de l’onglet Traction/compression = menue déroulant , choisir dans la liste de norme existente celle que vous souhaitez

si non choisir essai generique (traction tissus ou compression ...)

Sélection nouvelle épreuve

Bien lire les consignes ; “Liberer le capteur “ verifier et valider par OK

Inserez vos paramètres d’essai dans ce tableau. Puis valier OK

Installer votre eprouvette , attaches superieurs en premier puis attaches inferieures (Utiliser l’outil de serrage)

Renseigner  les informations: Pré-tension + chaine ou trame ?

Si pré-tension ; insérer la valeure puis valider OK

Fin de l’essai ,

Nouveelle eprouvette pour la 2eme ,3eme etc

Sauvegardez l’essai avec les différents résultalts.

Renseignez les informations

Recherche essais en archive: “ CHERCHE EPREUVE”

Indiquez les paramètres de recherche – Ex : date

Puis OK

Indiquer les paramètres de recherche . Ex date .. puis OK

Liste Correspondante trouvée -

Selectionnez puis ouvrir

Chargement des résultats archivés

Resultats de l’essai recherché

Affichage en mode graphique

Personnaliser les nom des champs